附件1

甘肃某部医院医疗设备采购项目

采购需求

一、项目名称：甘肃某部医院医疗设备采购项目

二、采购参数：

（1）超声软组织切割止血手术设备技术参数

一、超声刀参数：

主机输入: 电源：220VAC, 50Hz,功率：320VA

振幅频率: 55. 5±0.5KHz

刀头振幅:1.刀头振动幅度可达到20-120微米（刀头最大振幅应≧100保证切割效果，刀头最小振幅应≦40保证凝血效果）。

2.具有高效的切割凝血效果。

主机性能:

1、主机有稳定输出系统，55.5±0.5KHZ的工作频率，保证刀头稳定，安全工作。

2、*具备组织自适应功能，刀头工作时根据组织的变化即时调节主机的输出频率，保证切割止血效果。

3、具有故障智能指示系统，迅速找出问题，帮助用户排除故障。

4、具备开机自检功能。

5、主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有提示音。

6、工作时无电流通过病人躯体。

7、主机具有手控、脚控两种模式可选。其中具有两个脚控接口，可满足不同工作需求。

8、主机各按键为物理按键，防止误操作。

9、主机具有安全的接地端口。

10、系统自动识别不同批次换能器的参数差异，自动匹配最佳输出功率指标，保证刀头的稳定性。

11、自动识别刀头过载状态，系统自启警报指示，保护刀头，防止损坏。

换能器：

1、换能器使用过程中能够监控使用次数，但不强制限制手柄使用次数。

2、*配有两种换能器，分别适配枪式和剪式刀头使用，且两种换能器均可适配同品牌主机。

主机显示屏：

1、点阵式液晶显示屏，对比度大，界面显示更清晰。

2、图文显示报错信息。

电磁兼容：主机不会对医院其他电子设备产生电磁干扰。

进液防护：主机防水等级IPX0,脚踏开关防水等级IPX8。

刀头性能：

1、*超声刀头具有NMPA三类证书，且为一次性使用。

2、刀头可安全闭合直径3mm及以下的血管。

3、刀头可提示包括但不限于5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求。

4、刀头可360°旋转，满足各类胸、腹腔镜手术的需求。

5、刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间。

6、*刀头有14cm, 23cm, 36cm多种长度可分别满足腔镜和开放式手术使用。

7、具有剪式设计刀头满足甲状腺及浅表手术使用。

8、内置型扭矩扳手，拆装时无需寻找扳手，方便临床操作。

二、售后服务

- 售后服务:提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业或授权方出具承诺书）；

- 维修及技术咨询应答时间:2小时回应，到达现场时间≤24小时；

- 维保要求。主机发生器维保≥五年，主机软件免费升级≥1年，脚踏开关≥30000次，其他部分维保要求（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）≥24个月，从验收合格交货后起算；

- 主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

- 耗材提供备品备件和设备配套使用耗材（试剂、质控）报价，并提供佐证材料（阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件）；

- 售后服务网点企业自报（列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话）；

- 培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

- 技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（2）麻醉机技术参数

一、麻醉机相关配置：

- 基本配置

  - 机架：

    - 带工作台、侧栏杆机架

    - 带抽屉

    - 中央一键刹车系统

    - 标配4个辅助电源接口

  - 后备电源：120分钟以上（全新电池组，满电状态）

- 气源

  - 标配氧气、笑气、空气，三气源

- 呼吸回路

  - 集成化金属回路

  - 回路具备加热功能，避免低温气体进入人体及回路积水影响

  - 上升式风箱，支持成人、儿童手术使用

  - 回路部件可耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

  - 标配旁路功能，支持术中不停机更换CO2吸收罐

- 蒸发罐

  - 具备国际通用横梁的双罐位模块

  - 具备温度、流量和压力补偿、自动海拔补偿功能且零位自锁的蒸发罐

- 麻醉呼吸机

  - 基本信息：

    - ≥15英寸显示屏，标配触摸功能，带后备飞梭旋钮控制功能

  - 安全保护：

    - 支持成人、儿童两种运行模式，防止误设置

    - 标配13项报警提示，分三级声光色报警

    - 具备比例联动装置，确保O2 浓度≥25%；当O2关闭时，N2O同时自动关闭

  - 通气模式：

    - 间歇正压通气（IPPV）

    - 辅助/控制通气(A/C)

    - 同步间歇指令通气模式(SIMV)

    - 压力控制通气模式（PCV）

    - 压力支持通气模式(PSV)

    - 手控通气模式(MANUAL)

    - 叹息通气(SIGH)

  - 调节参数：

    - 快速供氧：25～75 L/min

    - 潮气量：20～1500 mL

    - 呼吸频率：1～100 bpm

    - 吸呼比：4:1～1:8

    - 呼气末正压：0～30cmH2O

    - 压力触发灵敏度：-20～20cmH2O

    - 流量触发灵敏度：0.5～30 L/min

    - 吸气压力：（PEEP+5）～60 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF，0～50%

    - 吸气时间：0.2～6.0s

    - 压力限制：20～100cmH2O

  - 监测参数：

    - 潮气量：0～2000 mL

    - 呼吸频率：0～100bpm

    - 分钟通气量：0.1～99.9 L/min

    - 吸呼比：4:1～1:10

    - 气道压：0～100 cmH2O

    - 气阻：0～250mL/cmH2O

    - 呼末正压：0～30 cmH2O

    - 吸入氧浓度：15～ 100 %

  - 波形显示：同屏幕可显示3道波形图+3道环形图

    - 波形图：气道压力—时间波形图、容量--时间波形、流量—时间波形图、呼末二氧化碳波形图

    - 肺功能环：压力容量环、流速容量环、流速压力环

  - 流量计

  - 双流量计：电子流量计+机械流量计

  - 氧气：0～10 L/min

  - 笑气：0～10 L/min

  - 空气：0～10 L/min

- 麻醉系统功能

  - 标配排出废气传递与收集系统和呼末二氧化碳

  - 标配七氟醚挥发罐

二、售后服务：

- 1.售后服务:提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业或授权方出具承诺书）；

- 2.维修及技术咨询应答时间:2小时回应，到达现场时间≤24小时；

- 3.免费保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）≥36个月，从验收合格交货后起算；

- 4.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

- 5.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材（试剂、质控）报价，并提供佐证材料（阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件）；

- 6.售后服务网点企业自报（列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话）；

- 7.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

- 8.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（3）神经丛刺激仪参数

一、神经丛刺激仪基本配置：

1.电池:9V(碱性)

2.功率:6mA(但不超过8mA)

3.刺激电流:I=5mA(最大)(0-12KΩ)

4.刺激电压:U=95V(最大)

5.刺激频率:1HZ/2HZ±1%/SENSe(3HZ)

6.刺激持续时间:0.05ms-0.10ms-0.30ms-0.50ms-1.00ms±1%

SENSe(0.10ms-0.10ms-0.15ms到1.0ms)

7.刺激阻抗:0-12KΩ

8.电流精确度: ±0.02mA

9.阻抗范围:1-90KΩ，目标刺激电流>0.5mA

10.阻抗精确度: ±10%或±20%，目标刺激电流>1mA或≤1mA

11.声压级:51dB/54dB/63dB，刺激/警报/错误

12.操作环境条件:0-50摄氏度,最大90%相对湿度,无凝结水珠

二、售后要求

- 1.售后服务:提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业或授权方出具承诺书）；

- 2.维修及技术咨询应答时间:2小时回应，到达现场时间≤24小时；

- 3.免费保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）≥24个月，从验收合格交货后起算；

- 4.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

- 5.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材（试剂、质控）报价，并提供佐证材料（阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件）；

- 6.售后服务网点企业自报（列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话）；

- 7.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

- 8.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（4）麻醉科视频喉镜招标参数

一、主机技术要求

- 采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

- 采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

- 主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

- 屏幕采用医用电阻触摸屏。

- 可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

- 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

- 具备包括USB、HDMI输出等方式。

- 主机内置操作使用视频，可帮助临床医护人员快速掌握设备使用方法。

- 内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

- 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。

- 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

二、窥视叶片手柄技术要求

- 采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

- 采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

- 手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重不少于90KG拉力。

- 手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

- 照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

- 手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，包括但不限于：婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型。

- 一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理。

- 最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

- 窥视叶片与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转。

- 可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

- 需配两套四种型号重复使用叶片

三、售后要求

- 1.售后服务:提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业或授权方出具承诺书）；

- 2.维修及技术咨询应答时间:2小时回应，到达现场时间≤24小时；

- 3.免费保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）≥36个月，从验收合格交货后起算；

- 4.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

- 5.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材（试剂、质控）报价，并提供佐证材料（阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件）；

- 6.售后服务网点企业自报（列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话）；

- 7.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

- 8.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（5）心脏除颤监护仪技术参数

一、心脏除颤监护仪

1、工作温度：0到45℃

2、性能要求：

2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形。

2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

2.3除颤能量的最高能量≤200J

2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤8秒

2.5 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.6 手动除颤能量最小不超过1J

2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯,可反馈电极板的位置和接触情况，提升除颤治疗质量。

2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式。

2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤8秒

2.11主机≥3道波形显示

2.12标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.13具备事件标记功能

2.14具备生命体征趋势回顾功能

3、电池

3.1电池上具备电量容量状态指示灯

3.2设备所有功能全开时电池使用时间≥2小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3 可重复充电锂电池，电容量需支持不少于100 次最高能量充电/电击

4、安全性：

4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检。

4.2在关机状态下，主机仍可进行自动检测。

4.3每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。

4.4主机打印需具备：最近不少于每小时1次自检，最近不少于每日5次自检，最近不少于每周50次自检的报告结果。

4.5主机具备自检待机状态灯指示功能。

5、数据存储:

5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储不少于 8 小时的事件和趋势数据。

5.2 最多可存储不少于50个时长约30分钟的事件概要

5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

6、打印机：

6.1具备不少于50mm热阵列打印机

6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

7、其它要求：

7.1 防水/防固体渗入等级≥IP54

7.2 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能。

二、售后服务要求

- 1.售后服务:提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业或授权方出具承诺书）；

- 2.维修及技术咨询应答时间:2小时回应，到达现场时间≤24小时；

- 3.免费保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）≥36个月，从验收合格交货后起算；

- 4.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

- 5.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材（试剂、质控）报价，并提供佐证材料（阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件）；

- 6.售后服务网点企业自报（列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话）；

- 7.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

- 8.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（6）耳鼻喉全高清内窥镜参数

耳鼻喉全高清内窥镜包括内窥镜成像系统1套、内窥镜监视器1套、LED冷光源1套、设备仪器台车1套及系统软件1套（需安装调试2台工作站）。

一、内窥镜成像系统：

- 图像传感器：不少于1080P@60fps高清分辨率

- 白平衡:自动/手动/一键白平衡锁定

- 输出像素:不少于1920(H)×1080(V)60帧

- 图像冻结：一键式单幅冻结图像

- 光学适配器：F18、F20、F22、F24、F28、F32、F35mm可选

- 手术场景：摄像系统有多种内镜模式，可一键切换不同科室手术场景，预备手术

- 摄像头：IPX7防水性能，四种遥控手柄功能键，*可自定义功能包括：白平衡、冻结、数字放大、亮度增减、拍照、录像、摩尔纹消除

- 录像拍照功能：可通过 U 盘对手术进行实时录像支持多种格式，录制的视频不少于 1080P

- 水平分辨率：≥1200TVL

- 快门速度：自动/手动*具有数字放大、数字变焦、数字降噪、血管增强功能

- 扫描方式：逐行扫描，包含但不少于16:9

- 照度：不少于0.3LUX B/W:0.1LUX

- 信噪比：≥50dB

- 视频输出：HDMI/DVI/CVBS/SDI

二、内窥镜监视器

1. 显示尺寸：不少于24″

2. 外观结构：包括但不限于白色金属外壳，防眩光防护玻璃

3. 电源：外置电源24V

4. 分辨率：不低于1920*1200

5. 比例：16:10

6. 色彩：不低于1.07B 10bit

7. 亮度：350±10%cd/m2

*最高亮度：900cd/m2

8. 对比度：1000:1

9. 可视角：不低于178*178

10. 响应时间：不高于6ms

11. 安装标准：VESA100*100mm

*医疗曲线：GAMMA1.8/GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6等

12. 输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/RGB/YPBPR/HDMI

13. 输出接口：DVI/YPBPR/VIDEO/S-VIDEO/HDMI

*14多种色彩模式一键切换

15. 应用：电子胃肠镜/耳鼻喉镜/术野摄像机/关节镜/宫腹腔镜

三、LED冷光源

1. 采用LED灯泡照明

2. 输入电源电压：~220V 50Hz

3. 输入功率：不大于250vA

4. 设备类型：I类、BF型

5. 灯额定功率：80VA

6. 灯工作寿命：≥30000小时

7. 色温：6500K～7000K

8. 显色指数：Ra≥90

9. 照度：≥1800000LUX

10. 亮度调节：液晶触控、可调

11. 冷却方式：冷风

12. 熔断器：FL6A250V

13. 多功能光输出接口，可匹配各种类型光纤

14. 导光束θ4*2000mm

四、设备仪器台车

金属烤漆不易破损变色、豪华结构四层、 采用医用静音脚轮

五、售后服务

- 1.售后服务:提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业或授权方出具承诺书）；

- 2.维修及技术咨询应答时间:2小时回应，到达现场时间≤24小时；

- 3.免费保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）≥24个月，从验收合格交货后起算；

- 4.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

- 5.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材（试剂、质控）报价，并提供佐证材料（阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件）；

- 6.售后服务网点企业自报（列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话）；

- 7.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

- 8.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

（7）全自动精子分析仪参数

一、系统构成：

计算机主机、显示器、打印机、显微镜、图像采集卡、摄像头、恒温操作台、红宝石计数板及精子动态分析软件、精子形态分析软件组成

二、精子质量检测软件功能

2.1图像采集幅数（幅）：4-20

2.2每视场的采集分析时间（秒）：＜15/s

2.3检测速度的范围<um/s>：0-180

2.4所选视场数（场）：1-20

2.5每场最多被测精子数（个）：>1000个，误差±2%

2.6精子密度检测范围：0-300百万/ml(3亿/ml)，无须稀释

2.7适用显微镜物镜放大倍数：10X.20X.40X.100X

2.8精子检测系统屏幕显示

2.8.1精子静态分布图

2.8.2精子动态轨迹图

2.8.3精液特性数据及各项主要性能分析统计数据

2.8.4显示精子各种运动速度及活力分级直方图

2.8.5病人姓名等病案管理资料

2.9精子检测系统的打印输出内容不少于

2.9.1精子各项主要技术数据

2.9.2精子动态轨迹图

2.9.3分析、判断直方图

2.9.4病人姓名等病案管理资料

2.10依照WHO标准采用红宝石精液计数板（厚度10um），检测数据准确

2.11对一场样品采集的帧数4-20帧任选

2.12可检测精子不低于26项运动指标，并可以跟踪精子进行运动轨迹的描述，彩色运动轨迹（有红、兰两条跟踪轨迹）

2.13形态学软件的编制参照WHO第五版最新标准，可计算精子畸形率及进行畸形分类；可检测不低于26项指标

2.14可进行精子运动叠加图分析

2.15可进行动态学精子的统计分析及病历记录统计

2.16可进行形态学精子的统计分析及病历记录统计（2.15、2.16具备统计学分析）

2.17具备虚拟网格功能

2.18动态学参数分析具备a、b、c、d级别分析；形态学参数分析具备不低于26项，其中包括

2.18.1分析目标个数

2.18.2正常形态精子数

2.18.3非正常形态精子数

2.18.4大头精子数

2.18.5小头精子数

2.18.6锤形精子数

2.18.7梨形精子数

2.18.8无定形精子数

2.18.9空泡样头精子数

2.18.10双头精子数

2.18.11颈部和中段缺陷精子数

2.18.12尾部缺陷精子数

2.18.13其他畸形精子数

2.18.14精子细胞数、白细胞数、圆细胞数

2.18.15分析精子数

2.18.16正常精子平均值、非正常精子平均值

2.18.17头部长度（um）、头部宽度（um）、长/宽比（%）、头部面积（um2）、头部周长（um）、顶体比（%）

2.20具备尿沉渣检测软件

三、工作环境条件

3.1供电电源电压：交流220V±22V

3.2供电电源频率：50Hz

3.3工作环境温度：5℃-40℃

3.4贮存环境温度：零下20℃-55℃

3.5工作环境相对湿度：小于80%

3.6贮存环境相对湿度：小于93%

3.7整机电源功耗：≤100VA

四、配置(标配但不少于以下配置）

- 计算机，附带鼠标键盘1套

- 液晶显示器≥21寸，1台

- 彩色喷墨打印机1台

- 显微镜1台

- 摄像机1台

- 硬件加密或电子加密1套

- 恒温工作台1套

- 接线板等1套

- 台车1台

- 精子动态、形态分析软件1套

五、售后服务

- 1.售后服务:提供方报价方和生产企业同等责任承担售后服务工作（生产企业或授权方出具承诺书）；

- 3.维修及技术咨询应答时间:2小时回应，到达现场时间≤24小时；

- 4.免费保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）≥24个月，从验收合格交货后起算；

- 5.主要零配件价格提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）；

- 6.耗材提供备品备件和设备配套使用耗材（试剂、质控）报价，并提供佐证材料（阳光挂网产品提供阳光挂网截图，非阳光挂网产品提供3家其他同类医院的销售合同或发票复印件）；

- 7.售后服务网点企业自报（列明网点详细名称、地址、负责人、服务热线电话）；

- 8.培训根据使用单位需要免费提供交装、现场和集中技术培训；

- 9.技术资料提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册、电路图等。

三、供应商资格条件：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.遵守有关军队保密要求；

3.投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，且须提供与产品一致的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》；

4.投标人为制造商的须具有《医疗器械生产企业许可证》或医疗器械生产备案凭证；投标人为代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且须提供设备制造商的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

5.投标人须为国有企业、事业单位、军队单位、成立三年以上的非外资控股企业；；

6.本项目不接受联合体投标。

四、验收、货款及运杂费结算方式

1.验收标准：根据相关设备的参数要求进行验收；

2.经验收对投标人产品质量有异议时，可在产品质量保证期内随时提出，并可对有质量问题的产品做出退货要求。

3.在设备验收合格，投标人开具正规发票30日内按程序结算。

五、服务要求：

1.自合同签订之日起20日内完成；

2.项目涉密情况。满足军队和国家要求，符合行业隐私规范。