5、监护病床 20张

- 1、规格：[外观尺寸mm]：2250*1050（全宽）*500/900mm±20mm。

- 2、床面采用四段可拆卸床面，便于清洗消毒，利于院感管理；

- 3、背部床面卸力支撑结构，背板升起时自动后撤功能；

- 4、床头床尾板采用PE原生料整体吹塑成型，表面防滑处理；

- 5、病床四角防撞滑轮及盐水架插孔，有效缓冲撞击，保护患者和医护人员的安全；

- ★6、背部护栏随床联动，设计符合IEC60601-2-52-2015标准，上下肢护栏之间最小距离60mm；

- 7、上肢护栏配有全功能内嵌式控制面板，护栏操作面板具备安全权限管理功能。具备患者手持操作面板。

- 8、双侧护栏内置半卧位及前、后倾斜角度显示器；

- 9、电机数量≥7个，立柱电机支撑，内置蓄电池，在断电情况下续航≥4小时。

- 10、体位：背部升降75°；腿部升降30°；整体升降480-760mm；特氏体位和反特氏体位（前倾、后倾12°±15°）；一键背膝联动；休克体位（上肢和下肢均抬高30°）。小腿电动抬升20°。一键餐椅位；全椅位。

- ★11、手动左右倾斜功能；自动左右倾斜功能，预设倾斜角度（10°15°20°25°）预设倾斜时间间隔（3min、6min、10min、20min、30min）；

- ★12、配置下肢运动训练功能。

- 13、双侧机械CPR快速复位开关，电动一键复位开关。

- 14、床体载重大于240kg。

- 15、具备称重系统，精度±50g，手动补偿功能；

- ★16、具备三级离床报警功能；

- 17、具备夜灯功能；

- 18、床体具备手动延长功能，延长长度≥100mm；

- 19、脚轮采用φ130中控制动脚轮，具备导向装置，密封防水，不脱色，静音。

- 20、双侧床下引流挂钩；

- 21、输入电压：220V，最大电流：≦5A；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。