9、移动DR 1台

1 平板探测器

1.1 非晶硅型平板探测器，要求整板非拼接技术制作，数量：1块; 平板探测器与主机同品牌，平板像素大小≤140微米。

1.2 探测尺寸≥14×17英寸

1.3 数模转换图像灰阶≥16bit

1.4 像素矩阵≥2560×3072

1.5 最大空间分辨率≥3.4lp/mm

1.6 像素大小≤140um

1.7 预览时间≤10s

1.8 探测器重量≤3.5kg

1.9 具有移动特性，可以移出检查床或胸片架实现各种特殊角度摄影

1.10 自然冷却，无风冷、水冷等任何冷却装置

★1.11 配备智能插拔充电技术（既在主机上实现充电，无需单独充电器）

1.12 数据传输、控制模式

1.13 无线便携工作时探测器与系统控制台之间通过无线方式进行数据传输及控制

2 系统控制及图像采集处理系统

2.1 显示器操作控制界面，显示器≥14 英寸，触摸屏操作。

2.2 界面菜单为中文显示

2.3 主机工作站固态硬盘容量≥500G， CPU：Intel I5处理器， 内存≥8G

2.4 接口支持：通过以太网或无线方式输出DICOM-3.0格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能

2.5 操作系统:WINDOWS

2.6 图像处理功能

2.6.1 图像放大功能

2.6.2 病人资料显示

2.6.3 边缘增强

2.6.4 窗宽/窗位调节

2.6.5 动态范围调节

2.6.6 图像反转

2.7 不同患者图像可打印在同一张胶片上

2.8 图像采集工作站应支持分格打印输出

2.9 支持无损压缩的高速传输

2.10 支持在线解压

3 X线高压发生器及球管

★3.1 发生器最大输出电功率≥38千瓦

3.2  千伏范围 40-150千伏，每1千伏调节

3.3  最高毫安≥450毫安

3.4 X线发生器曝光由自带充电电池系统支持

3.5  系统电源要求 100-240伏，50/60Hz，电源容量≤1.5 kw

3.6 双焦点X线球管，焦点尺寸≤0.6/1.3 mm

3.7 X线球管阳极热容量≥105KHU

3.8 具有APR自动控制程序摄影功能，并提供能证明具备该功能的相关文件

4 机身及运动部件

4.1 结构类型：多关节折臂式，非立柱式结构

4.2 无外置线缆

4.3 最大焦点高度：≥200cm

4.4 移动DR运动方式：手动推行

4.5 机身宽度：≤65cm

4.6 机身高度：≤150cm

4.7 曝光控制：无线射频曝光

4.8 整机重量：≤280kg

★4.9 配备防碰撞保护装置。

4.10 限束器旋转角度：≥±180°

4.11 蓄电池续航能力：满电状态下可支持曝光次数≥1000次

5 售后服务与其他要求

5.1 省内设有固定的专业维修站，提供优质、及时的技术服务，并提供维修站名称和联系方式。接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场

5.2 免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

整机质保2年（含球管），2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。