8、支气管镜系统 1套

- 一、系统功能要求及技术参数

- （一）电子图像处理器

- 1、整体设计理念：主机光源一体式设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统；

- ★2、特殊光模式：具备≥3 种特殊光模式；

- ★3、染色技术：具有光学染色和电子染色两种技术；

- 4、自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光；

- 5、结构强调功能：≥4 级；

- 6、图像放大功能：兼容内镜均具有2 倍电子放大功能；

- 7、图像信号输出方式：高清数字接口DVI 接口：≥2 个（1920*1080P）；

- 8、图像冻结模式：实时冻结，≥3 种冻结模式可选；

- 9、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；

- ★10、光源：LED光源≥3个；

- 11、光源寿命：≥10,000 小时；

- 12、外接USB输出；

- 13、内置存储器：≥3.5G；

- ★14、兼容性：可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、超声支气管镜、气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等；

- （二）高清电子支气管镜（治疗型）

- 1、观察方向：0°(直视)

- 2、视野角度：≥120°

- 3、观察景深：3～100mm

- ★4、先端部外径：Ф≤5.8mm

- ★5、插入最大部外径：Ф≤5.9mm

- 6、有效长度：≥600mm

- 7、全长：≥870mm

- 8、弯曲角度：上：180°、下：130°；

- ★9、钳道直径：Ф≥2.8mm

- 10、CCD类型：使用微型真彩色超级CCD，无彩虹现象

- 11、可兼容高频电刀治疗设备

- （三）内镜专用高清液晶监视器

- （1）分辨率：1920×1080；

- （2）对角线尺寸：24寸；

- （3）具备5种高清视频信号输入接口；

- （4）支持双画面多信号同屏显示；

- （5）支持镜像画面显示；

- （四）内窥镜专用台车

- 1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像；

- 2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

- 3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作；

- 4、带锁定装置，保障设备稳定。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。