36、生物安全柜 1台

- 一、技术参数

- 1、安全柜基本参数：

- （1）分类：A2型，30%外排，70%循环

- （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm

- （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

- 台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）（5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

- （6）系统排风总量：360 m3/h

- （7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W

- （8）噪音等级：≤65dB（A）

- （9）照明：≥1000lx

- （10）过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

- （11）注册证号：国械注准20163542276

- （12）重量：毛重243KG  净重 227KG

- （13）使用人数：双人

- ★2、生物安全性：

- （1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

- （2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次

- （3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

- 二、结构功能特点：

- 1、济南鑫贝西生物技术有限公司是中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准的主要起草单位；

- 2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

- 3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

- 4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

- 5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

- 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

- 7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

- 8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

- 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

- 10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

- 11、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

- 12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

- 13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；★14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

- 15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

- 16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

- ★17、完善的报警系统：（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

- 18、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

- 三、资格证明和技术文件

- 1 TUV机构 ISO9001质量管理认证2 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485及CE认证3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证4具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、 控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：

- 四、设备配置清单

- 主机1台、底座1套、内风机2台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。