23、内镜清洗消毒机 1台

一：设备参数及配置

1 技术要求

1.1 结构配置

1.1.1 消毒剂储存箱容量 ≥12L

1.1.2 适酶储存箱容量 ≥2.5L

1.1.3 酒精储存箱容量 ≥1L

1.1.4 测漏压力传感器采用进口压力传感器；

1.1.5 电磁阀采用进口电磁阀，并提供产地证明文件；

1.1.6 排水装置采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

★1.1.7 水过滤器 设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件；

1.1.8 清洗液、酒精计量装置 采用蠕动计量泵，计量精度≤1%；

1.2 技术性能

1.2.1 每次处理镜子数量 2-4条软式内镜

★1.2.2 全程清洗消毒时间：戊二醛:20-23分钟；邻苯二甲醛:15-18分钟；过氧乙酸:15-18分钟

1.2.3 测漏功能 采用全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

1.2.4 消耗水量 每清洗消毒循环水耗量25-40L

1.2.5 自身消毒功能 不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；

1.2.6 加强消毒功能 延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；

1.2.7 软镜内通道循环泵 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

1.2.8 内管腔增压泵压力监测 通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；

1.2.9 空气干燥功能 可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；

1.2.10 酒精干燥功能 有

1.2.11 内镜内腔清洗接头 可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头，详见接头明细；

1.2.12 消毒剂加热 可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

1.2.13 消毒剂自动取样功能 通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害

1.2.14 消毒剂添加排放 设备自动对消毒液进行添加和排放

1.2.15 全封闭消毒 洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，保证消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

1.2.16 无菌水漂洗 内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

1.2.17 具备消毒剂不足报警

1.2.18 具备清洗液不足报警

1.2.19 具备酒精不足报警

1.2.20 具备水压低报警

1.2.21 消毒次数记录 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

1.2.22 全过程数据打印 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

1.2.24 追溯系统： 采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理

1.2.25 控制系统 采用PLC控制；

1.2.26 中文触摸屏显示 采用≥5.0英寸彩色触摸屏显示；

1.2.27 设备状态颜色识别 通过灯带颜色控制，显示设备不同状态。

1.2.28 程序运行倒计时功能：精确的设备倒计时功能1.2.29 一键启动功能

1.2.30 显示屏显示内容 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

1.2.31 管理员权限设置 产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数；

1.2.32 自动门、脚踏开门 自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；

1.2.33 玻璃门 采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

1.2.34 防夹手功能 采用防夹手门胶条，关门过程中若受到障碍，门自动弹起并报警提示

1.2.35 管路材质证明 采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书和报关单；

1.2.36 消毒效果检测报告 提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告；

1.2.37 医疗器械注册证 提供二类医疗器备案证

1.2.38 注册检验报告 提供注册检验报告

1.2.39 卫生安全评价报告 提供卫生安全评价报告

1.2.40 电气安全性能检测报告 提供电气安全性能检测报告

1.2.41电磁兼容报告 提供电磁兼容报告

1.3 整体参数

1.3.1 外形尺寸：≥1180mm(L)×760mm(W)×1050mm(H)

1.3.2 设备重量：≤220kg

1.3.3 设备功率：≥3.0Kw

1.3.4 进水水源 压力:0.2-0.5Mpa

硬度:碳酸钙浓度＜120mg/L

PH值:6.5～9

二： 标准配置

2.1 主机 1台

2.2 内镜接头 1套（根据用户软镜型号提供及实际情况，免费提供多个接头。

2.3 外置双级滤壳 1个

2.4 1.0μm过滤器滤芯 2个

2.5 0.45μm过滤器滤芯 2个

2.6 0.1μm过滤器滤芯 1个

2.7 内镜专用清洗液 1桶（2.5L/桶）

2.8 水源连接金属软管 2条（2.5米、450mm各一条）

2.9 排水用增强型包塑钢塑管 1条（3米）

2.10 溢流用蛇皮管 1条（3米）

2.11 1/2’不锈钢球阀 1个

2.12 手工测漏器 1套（根据用户内镜品牌提供，压力范围1-30KPa）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。