53、转运呼吸机 1台

- ★1资质认证：具备CFDA和CE认证

- 2适用范围：适用于成人和儿童

- 3驱动方式：气动电控

- 4控制方式：容量控制、压力控制，时间切换

- ●5显示方式：≥5寸彩色显示屏

- 6电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4小时）

- 7海拔补偿功能：具备

- 8窒息后备通气功能：具备

- 9手动通气和吸气保持功能：具备

- ★10通气模式：VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual

- 11：参数设置

- 11.1:潮气量：0-2000ml

- 11.2：呼吸频率：1~120bpm

- 11.3屏气时间:0~5s

- 11.4压力控制水平:5～50cmH2O

- 11.5呼气末正压:0~30cmH2O

- ★11.6触发灵敏度

- 压力触发灵敏度：-20cmH2O ~ 0cmH2O

- 流速触发灵敏度：2~30L/min

- ★11.7氧浓度:40%~100%，连续可调

- 12监测项目:潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测等

- ★13呼吸波形:可监测压力-时间波形、流速-时间波形

- 14报警项目:气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等

- 15供电方式:交流、车载直流、内部电池

- 16安装方式:可选车载、携带、箱式3种固定安装方式，符合欧盟EN1789车载实验标准

- ●17重量:主机不超过3.5Kg

- ●18环境适应性:适应恶劣使用环境，通过国军标振动试验、冲击试验、盐雾试验，并提供相关检测报告

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。