46、封口机 1台

- ★原装进口

- 1 主要特性：

- 1.1、≥4.3” ( 95×55mm)彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；

- 1.2设备可与电脑连接实现信息传递，通过该机配带的专用程序对打印内容进行调整或更改；

- 1.3微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置；

- 1.4自带封口机封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能；

- 1.5可连接扫描枪（选配），实现条码扫描信息输入；

- 1.6高速升温设计，室温~180℃升温只需40秒；

- 1.7辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；

- 1.8采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；

- 1.9自动节能待机，待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。

- 2 技术参数：

- 2.1封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。

- 2.2封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

- 2.3封口留边0~35mm可调；  外壳材料：碳钢喷塑

- 2.4电源：220V 50Hz   最大功率：≥500W    设备尺寸：≤560×260×220（mm）   重量：≤18kg

- 3 打印系统功能：

- 3.1中文、符号、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的有效期、批次、使用科室名称、操作者姓名或标号、锅号、锅次等各种打印要求；灭菌日期、失效期限、批次代码可调整，并实现汉字设置和打印功能； 灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，不需手动调整每月天数；可通过USB口连接电脑，通过该机配带的专用程序设置打印内容：如：消毒锅号、锅次、操作者、科室等；电脑设置下传后可脱离电脑打印更改后事项；

- 3.2内置一台打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；

- 3.3故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示。

- 3.4打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的纸袋上；

- 3.5打印功能可关闭也可按需要关闭某条目；

- 3.6打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；纸袋宽度不足时报告提醒；自动节能待机，3.7待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。