32.输液加温装置 5台

一、用途： 术前、术中、术后患者的输血/输液；静脉营养输注;儿童或新生儿输液；寒冷环境下输血/输液

二、产品技术参数

1.温控技术：采用高精度智能微电脑控制技术，系统不间断自检，故障报警，确保安全

★2.加温结构:干式槽型加热结构，使用常规输血或输液器，无需专用耗材

★ 3.温度监测：四组独立温度传感器，实时温度和设定温度显示
4.传感器温控精度：≥0.5℃

5.温度设置范围： 28℃-41℃(以0.1℃递增)
★6.超温保护：多重独立超温保护装置

6.1、2.4吋液晶彩屏微电脑自动控温在设定温度；

6.2设定温度＞1℃断电保护;

6.3、55℃超温声光报警并自动断电保护；

6.4、65℃系统断电保护停止加热。

7.低温提示：6-9分钟后达不到设定温度声光报警

★8.加温速度：2分钟内可达到预设温度

★9.最大加热能力：15ml/分钟

10.多项加热模式选择，自动加热模式和手动按流量快慢选择加热模式

11.电源：AC 220V 50Hz，功率：70VA

12.触电保护类别：BF，防水防尘等级：IP64

13.可测温范围：-5～70℃

14.工作制：连续运行

15.外形尺寸：172mm×115mm×45mm，重量：900 克

16.工作环境：温度：+5℃～+25℃ (41℉～104℉)

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。