27、血气分析仪 1台

- 1、测量项目：血气电解质等10个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、Glu、Lac

- 2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa、Rl、THb(c)等测量项目和计算项目≥25项

- ★3、原厂家三年仪器质保和免费维护

- 4、样本量：全血≤150uL，毛细管最低采血量≤50uL，同时支持注射器和毛细管测量，样品、试剂预热功能，内置酸碱平衡自动智能分析系统

- 5、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃，内置不间断电源，断电后满足1小时以上的工作时间

- ★6、操作界面：≥10寸TFT全中文彩色液晶触摸屏

- 7、进样器的选择：自动识别注射器和毛细管，不需适配器，采样针内、外壁自动清洗

- 8、LED背光流路视窗观察窗口，电极更换门锁设计，在线液流温度电极监测

- 9、可使用条码扫描仪，支持外接鼠标、键盘功能

- ★10、须配套原厂的血气质控，有人体红外探测功能

- 定标方式：全自动液体定标，多种规格试剂包可供选择

- 电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极

- ★13、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块

- 14、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达4小时

- 15、分析时间≥20个样本/小时

- 16、数据管理：RS232接口、软件管理系统、具备联网功能、可根据需要外接打印机，USB数据导出功能

- 17、内存：主机可自动储存大于5000份样本完整信息，新存储容量可扩展

- 18、环境温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85%

- 19、电源：宽电源设计100V-240V～±10%，50Hz/60Hz±1Hz

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。