25、输液泵 40台

- 1.适用符合标准的各品牌输液器，

- 2．输液速度范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h

- 3.液晶显示屏≥3英寸

- 4.预置输液量范围：0.1-9999.9ml（最小增量0.01）

- 5.输液总量显示范围：0-99999.99mL

- 6.输液精度±5%

- 7.具有排气功能

- 8.KVO速度0.1-5.0mL/h；

- 9.气泡传感器：灵敏度：检测气泡 ≥25ul

- 10.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

- 11.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

- 12.阻塞级别：300mmHg~900mmHg，3级可选择；动态显示管路的压力状态

- 13.更改速度时完全不需要中断输液；

- 14.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器

- 15.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束。

- 16.声音音量等级：可调≥11级报警音量。

- 17.电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，输液泵自动切换为内置电池供电。

- 18．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间≥5小时

- 19.重量：≤1.3kg（含电池）

- 20.具有 EN1789救护车认证；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。