44、负压担架 2个

- 1.产品结构：产品由舱体、过滤装置、电气控制部分、负压气体单向阀、附件（直流电源线、电池、操作手套）组成。

- 舱体由隔离罩、操作口盖、支撑杆组成。其中操作口盖上有氧气接入阀，预留仪器通讯口、输液管孔位置。

- 2.产品材质：隔离罩由塑料材质制成，支撑杆由塑料、铝合金材料制成。

- 3.隔离舱的换气量≥100L/min。

- 4.舱内污染源通过过滤罐排出清洁气体，对直径0.3μm的微粒气溶胶的过滤效率不小于99.99%。

- ★5.设备处于工作状态时，舱内压力与舱外压力差不小于20Pa。

- ★6.负压建立时间不大于2min。

- ★7.舱体上的氧气接入阀具有有效的气体通、断控制功能。

- 8.舱体上设有8个密封盖，打开密封盖医用人员佩戴橡胶手套可进行操作,便于检查病人之用。

- 9.欠压报警：当电池电压欠压时有警示功能。

- 10.隔离舱工作状态下运行，隔离舱外四周的噪声不大于60dB(A)。

- 11.隔离舱舱体展开尺寸（L×W×H）为：≥196cm×56cm×43cm。

- ★12.电池可连续工作时间不小于5h。

- ★13.电池充电电压：DC36V，风机也可支持车载DC12V电源供电。

- 14.直流电源线两端插头连接插口顺畅，舱体展开、折叠、操作口盖拧开、拧紧顺畅无阻碍。

- 15.工作环境温度：-10℃～50℃

- 16.相对湿度范围：≤93﹪

- 17.大气压力：86.0kPa～106.0kPa

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。