10、便携式超声 1台

一、用途

1.用于腹部、妇产科、心脏、儿科、浅表脏器、外周血管、急诊、麻醉等全身应用。

2.主要特点：便携笔记本式机型，≥15英寸高清专业医用液晶显示器。

二、系统通用功能要求

1.全数字彩色多普勒超声诊断系统主机

★2. windows平台，非嵌入式平台、具备连续升级能力

3.数字化二维灰阶成像单元

★4.组织谐波成像（支持所有探头）

5.数字化彩色多普勒成像单元

6.频谱多普勒成像单元及分析软件（包括CW、HPRF单元）

7.组织多普勒成像

8.数字化全程动态聚焦

★9.具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

★10.彩色M型（支持所有探头）

11.自适应斑点噪声抑制，并可屏幕可视可调。

12.实时宽景成像单元，具备二维及彩色多普勒血流宽景成像，要求腹部、高频探头、腔内探头、心脏探头均可支持。（提供证明图片）

13.标配弹性成像功能:具备智能压放指示图和智能压放曲线图，具备弹性应变比、面积比等分析功能。（提供图片证明）

14.具备穿刺引导线，支持单线引导，可调节位置及角度（提供图片证明）

15.穿刺针增强

16.具备云端远程功能：可通过操作面板一键上传图片及测量数据传输至远程的电脑及手机、iPad终端，并能通过普通PC机、手机、iPad终端随时随地出具诊断报告，实现实时远程联机会诊，且能对每个病人的图片进行归档整理。

17.具备超声教学功能：具有仿真解剖图探头扫查手法三维动画视频教学演示及对应的标准超声视频动态图像演示，并与实时扫查的超声成像同屏显示实时对比，且针对每个临床超声操作有详细文字说明，从而使操作者得到更加直观详细的教学指导。（提供同屏显示实时对比的图片证明）

18.操作面板具有可自定义物理按键≥4个，用户均可对任一按键进行自定义设置特定功能，如测量设置、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能。

19.具备智能心肌运动性能定量评估：通过在左心室四腔心、两腔心、三腔心的诊断图上进行测量和计算，获取每个节段的左心室收缩期整体长轴应变峰值（Peak Systolic GLS），并计算每个节段的室壁运动评分（WMS）。此功能是为临床医生定量评估左心室心肌节段及整体性功能提供的全自动分析工具。

20.具备智能心功能：EF是评价心脏收缩功能的主要测量指标，而辛普森方法是所有计算左心舒张末和收缩峰容积的最准确方法。 AI EF通过自动斑点追踪心室内膜运动情况，自动计算EDV、ESV和EF，以达到用最智能-简单的方式获得最精准的EF数值的目的。

三、图像存储与管理系统

1.超声主机内置固态硬盘容量≥240GB

2.电影回放：单B模式可连续自动回放：≥ 2000帧（提供证明图片）

3.电影回放速度可调节，包括快速播放和慢速播放

★4. DVR电影录制功能，可录制≥40分钟的AVI格式电影

★5.控制面板上具备专用图像存储按键≥2个，均可自定义存储图像或电影

6.内置超声图像存档和管理功能：可编辑诊断报告，在报告中嵌入超声诊断图像，并直接打印。

四、主机要求

显示器：≥15寸，超薄广视角高分辨专业医用彩色显示器，具备自动亮度调整功能；

2.背光键盘，亮度0-100%可调；

3.开机时间＜30秒，待机启动时间＜8秒，内置电池，可拆卸及更换，续航工作时间≥90分钟

★4.主机内置非针式探头接口≥1个，要求可选购1拖≥3个探头接口扩展器，全部激活，所有探头可通用。

★5.各探头二维模式、彩色模式、频谱模式的声功率可独立调节，范围0%-100%，调节步长均≤5%

五、测量和分析

1.一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等。

2.专业计算测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、颅脑、急诊科等

（1）胎儿NT测量

（2）多胞胎测量≥4，胎儿生长曲线显示、生理评分等

（3）羊水指数自动累加

★（4）容积测量方法≥5种，包括辛普森容积、双平面容积等

★（5）血管内中膜自动测量，可同屏自动描迹测量内中膜前后膜，并自动计算最大值、最小值、平均值、测量长度、标准差（SD）测量结果

（6）彩色多勒模式下血流量测量

(7)矫形外科测量包：小儿髋关节测量

(8)彩色模式下具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度，能计算出最大速度及平均速度以及血流量

(9)血流分布图，彩色血流剖面图分析血管及病变血流分布情况，从而判定血流性质及病变血供情况。（提供证明图片）

(10)心内膜自动描记（ACT）

(11)PISA法二尖瓣返流评估

(12)主动脉狭窄面积连续方程评估

(13)Qp:QS（体循环和肺循环比）

(14)肺动脉高压评估

(15)TEI指数心功能测量

3.实时频谱自动跟踪包络测量功能：系统实时自动跟踪包络自动分析显示：PSV、EDV、MNV、RI、PI、S/D、ACC、HR等≥10个数据。

4.频谱包络测量可自定义心动周期，可设置的心动周期≥9个

5.频谱包络支持冻结状态下的半自动包络和手动包络

6.可以对测量项进行隐藏或自定义添加功能（对不常用的测量项进行隐藏，也可自定义添加新的测量项，并可改变测量项顺序）

六、二维灰阶图像主要成像参数

1.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，预置条件以中文文字的方式直观表达，如泌尿科、中晚孕、早期妊娠等。（提供图片证明）

2.系统可调动态范围：30dB-180dB，步进≤5dB可视可调（提供最大值及相邻步进证明图片）

3.增益0 dB－100dB

4.聚焦焦点数：≥4个，在实时检查过程中，可通过滚动轨迹球移动焦点到需要位置，提高聚焦力。

5.焦点位置自动跟随调节：随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。

6.灰阶≥20级可调

7.帧相关≥6级可调

8.具备一键全屏显示功能，只需按一次按键即可全屏只显示图像区域，不再显示其他参数信息，排除其他不必要的干扰因素，集中观察图像

★9.TGC物理滑杆增益调节≥8段

10.图像放大：最大放大倍数≥10倍，画中画放大功能，方便放大查看（提供图像证明）

七、M模式

1.增益：0～100可调

2.扫描速度≥4档可调

3.伪彩≥6种

4.灰阶图谱≥20种

5.B/M布局格式≥8种

6.M型电影回放≥8分钟（提供证明）

八、彩色成像模式

1.增益：0～100

★2.所有探头支持彩色频率≥3段可调

3.彩色图谱MAP：≥9种，可选

4.彩色能量图模式下，能量图谱≥5种

5.壁滤波：≥50级，可视可调

6.余辉≥7级可调

7.血流图谱速度最大≥200cm/s，最小≤1cm/s

8.彩色信号采集增强技术≥4级可调

9.彩色偏转≥20°

10.彩色自动偏转：在偏转彩色取样框方向时，彩条同时自动翻转，以保证血管超声彩色血流图颜色的一致性。

11.彩色方向能量图模式下具备一键操作血流图谱反转功能（如蓝变红及红变蓝）

12.二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像

九、频谱多普勒成像模式

1.脉冲波多谱勒（包括PW、CW、HPRF）

2.具有HPRF高脉冲重复频率，最大可调20kHz

3.PW扫描速度为1-6档可调

4.频谱模式图谱≥8种可选

5.B/PW的显示布局≥8种可调

6.频谱多普勒频率：≥3变频

7.采用容积角度校正：-80°～80°，并具备快速矫正功能

8.多普勒增益：0～100

9.频谱平滑：≥3级，可视可调

10壁滤波：≥50级，可视可调

11.取样容积大小：0.5mm～20mm（支持所有探头，提供最大值证明图片）

12.PW可测速度范围：1mm/s～7.5m/s

13.CWD：正或反向血流速度≥14m/s

14.角度自动偏转功能：在偏转彩色取样框方向时，频谱取样线角度同时自动偏转，以利于保证多普勒频谱方向的一致性

★十、标配弹性成像功能

1弹性增益0－100dB

2.弹性成像模式下具备多种操作指引功能，包括位移曲线、压力梯度、可靠度指示等

3.弹性成像模式下≥2种透明度可调，可使颜色指示始终显示或智能显示

4.支持原始数据存储，冻结后可调节参数≥6种，可存储后进行离线再进行定量分析，包括应变率比值分析及面积比分析（提供证明图片）

十一、探头规格

1.可支持探头：支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、双凸双平面探头、经阴道探头等

2.相控阵探头≥90°，调节角度时参数区域能实时显示角度。

3.所有探头均支持基波频率≥5段可调

4.线阵探头波束偏转角度≥6档可调，最大可达20°，调节角度时参数区域能实时显示角度。（供证明图片）

5.具有探头自动冻结功能：≥3种时间选择，可有效保护探头，延长使用寿命

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。