41、营养泵 20台

- ★1.挤压方式：盘式蠕动挤压式

- 2.全透明泵门设计，喂养过程全程可视

- 3.内置把手设计，方便转运

- 4.固定夹可调向，支持水平和垂直固定

- ★5.喂养速度范围：1-1200ml/h

- 6.喂养精度：±5%

- 7.冲洗速度：1-1200ml/h

- 8.排气速度：2000ml/h

- 9.KTO速度：1-30ml/h

- 10.具有连续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用

- 11.具有间歇防堵管功能

- 12.具有反抽功能。反抽速度1-1200ml/h

- ★13. 4英寸触摸屏设计，操作便捷

- 14.具有锁屏功能。可自动和手动两种方式锁屏

- 15.自动完成泵管管路充盈，提高工作效率

- ★16.自带加温系统，无需外接电源，有效减少病人腹泻

- 17.加温范围：32-50℃，可直接通过触摸屏调节温度

- 18.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障

- ★19.续航时间：可连续使用不少于22h

- 20.支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h

- 21.防护等级：IP34

- 22.重量：1.2kg（含电池）

- 23.可储存不少于2000条历史记录

- 24.屏幕亮度10级可调

- 25.报警灯光亮度10级可调

- 26.报警音量5级可调

- 27.支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。