13、床旁血液滤过净化机 2台

1.1治疗模式：具备持续性血液滤过（前后稀释CVVH）、连续性血液透析滤过（CVVHDF）、单纯血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）等多种不同血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

1.2整机原装进口，全中文彩色液晶触摸屏显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形；

1.3高精度电子秤≥4个，称重范围0-10Kg，最大线性误差：3‰；液体平衡泵秤联动，精度±20g

1.4具备无抗凝、肝素抗凝、枸橼酸抗凝、肝素联合枸橼酸抗凝等多种抗凝模式。

1.5加温器：独立的加温器，加温范围：35～40℃，设定精度0.5℃。

1.6具备管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。

1.7具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。

1.8具备≥6个流量泵：分别为血液泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵、肝素泵、枸橼酸泵等。

（1）血液泵（BP）：0，10～450mL/min，±10%，连续可调

（2）滤过液泵（FP）：0，5～170mL/min，连续可调

（3）透析液泵（DP）：0，10～70mL/min，连续可调

（4）置换液泵（RP）：0，10～70mL/min，连续可调

（5）肝素泵（HP）：0-20ml/h，推注速率＞25ml/h，递增或递减精确到0.1ml 。

（6）枸橼酸泵：满足枸橼酸抗凝，输注速度：2.5-6.0mmol/L。

1.9、具备≥4个压力监测：

（1）动脉压：（－250～+250mmHg，±10mmHg）

（2）滤器入口压：（－40～+500mmHg，±10mmHg）

（3）静脉压：（－100～+400mmHg，±10mmHg）

（4）跨膜压：（-200-+500mmHg，±10mmHg）

1.10开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

1.11开放数据端口自动采集数据且能接入外部血液净化数字化管理系统软件。

1.12具备一体的多功能精密输注泵，适用氯化钙等持续输注。

2.报警系统及安全

2.1抗电磁干扰装置。

2.2具备漏血检测功能；光学检测方式。

2.3供血不足检测器：超声波检测方式。

2.4空气监测，超声波检测方式，检测血液气泡、气泡等。

2.5补液断流，超声波检测方式。

2.6滤液断流，超声波检测方式。

2.7液面监测：静电容量变化方式。

2.8具备压力限值检测功能。

2.9具备液体平衡检测功能。

2.10报警提示：声、光、电报警。

2.11温度检测：高精度温度传感器。

2.12网电源供电中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

- 免费保修8年，终身维修服务。保修期外的设备仅收取零配件成本费，免人工费，免收维修费；