55、负压吸引器 20台

- 1. 采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养;
2. 设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等；
3. 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道；
4. 负压调节系统可根据临床需要作无级调压；
5.	标准配置为玻璃贮液瓶，出口可根据需要改为PC塑料瓶；

- 6.	手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。，

- 7.	极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

- 8.	负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

- 9.	瞬时抽气速率：≥32L/Min

- 10.贮液瓶：2500mL×2(玻璃)

- 11.电源：AC220V 50Hz

- 12.输入功率：150VA

- 13.毛重/净重：14.5kg/12kg.

- 14.外形尺寸：≤37cm×31cm×39cm

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。