21、高压灭菌器 1台

1.技术要求

1.1 主体

1.1.1 容积：≥810L

1.1.2主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。须提供竣工图为证。

1.1.3焊接工艺：设备由全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

1.1.4材质：M0—表示内壳304，夹层304不锈钢

M1—表示内壳316L，夹层316L

M2—表示内壳316 Ti，夹层316L

M3—表示内壳316 Ti，夹层316Ti

1.1.5 设计压力：-0.1/0.3Mpa

1.1.6 设计温度：144℃

1.1.7 使用寿命： M0:10年/20000次灭菌循环

M1:15年/30000次灭菌循环

M2:15年/30000次灭菌循环

M3:15年/30000次灭菌循环

1.1.8夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。

1.1.9 主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm

1.2 密封门

1.2.1 门数量：单/双

1.2.2 材质：门板材质同内壳一致

1.2.3结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个

1.2.4 动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

1.2.5 安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

1.2.6 双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行关门动作。仅适用于双扉灭菌器

★1.2.7门胶圈 圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

1.2.8 两种门模式：隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装区的隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开（双扉设备）

1.3 管路系统

1.3.1 管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接

1.3.2 泵：单级直连式水环真空泵

1.3.3 阀：进口品牌气动阀和电磁阀。

1.3.4 压变：进口品牌，响应时间＜4ms

1.3.5 蒸汽源：电热：自产蒸汽；非电热：外接蒸汽源或外接独立蒸汽发生器

★1.3.6降噪系统：带有降噪装置

★1.3.7水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源

★1.3.8换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长

1.3.9 压缩气压力检测装置：压缩气压力检测装置，若气源≤0.4MPa，自动报警并退出程序

1.4 控制系统

★1.4.1 PLC 外壳：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强；

网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议；

1.4.2屏系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；

屏幕颜色：64K真彩触摸屏；

分辨率：分辨率为≥800×600；

容量：≥32M Flash和≥64M RAM；

防护等级：前面板 IP 65；

通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯；

1.4.3 记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；

热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。                                                                                                                 喷墨打印机记录：可通过选配电脑监控软件，将程序运行数据永久保存，并通过外置喷墨打印机随时打印记录；

1.4.4  记录内容 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；也可通过选配电脑监控软件，将数据保存在监控电脑上；报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。

1.4.5数据保存 热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存5年；电子数据：可通过选配电脑监控软件，将程序运行的电子数据永久保存、重复打印、随时查看；

1.4.6 权限管理 用户分级权限管理

1.4.7安全保护 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

1.5 程序系统

- 1.5.1 程序种类及数量 灭菌类程序≥20套(含自定义程序)；测试类程序≥2套。

★1.5.2程序运行时间标准循环:≦55分钟。

1.5.3 脉动次数标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

1.5.4 灭菌温度标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。

1.5.5 灭菌时间 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。

1.5.6 干燥时间 干燥时间设定范围：0～9999秒可设。

1.6 物品装载

1.6.1 物品装载方式：标配消毒车+搬运车方式装载，其中1200L及以上规格可选择地坑式装载

1.6.2 材质：标配材质为SUS304，可选配316L

1.7 整体参数

1.7.1 腔体尺寸：≥610mm×910mm×1460mm

1.7.2 电热设备功率：≤61 kVA

非电热设备功率：  ≤4kVA

2 标准配置

2.1 主体 1个

2.2 导轨 1个

2.3 格栅

2.4 消毒车 1辆

2.5 搬运车 2辆 （单扉1辆）

2.6 压缩气管 长度≥5米，直径≥8mm，材质为橡胶

2.7 快插接头 1个，连接形式一端为R1/4，一端为快插形式

2.8 棘轮扳手 1个，可顺时针和逆时针切换，实现手动开关门

3 可选配置

3.1装载篮筐 535X380X195或535X380X100可选，并可接受订制用户需求的尺寸规格

3.2 压缩机 60L/120L可选

3.3 软化水/纯水系统 100L~2吨 多种规格可选

3.4 追溯系统 灭菌器同厂家的追溯系统

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。