26、食道压检测系统 1台

- 1.功能：用于食管动力学检查及诊断。

- 2.系统扩展设备功能：具有水固一体功能，依据需要适时做固态测压导管的升级。

- 3.电子恒压控制器要求：

- ★3.1.1气压自动调节：系统在正常工作时，能在所定压力范围内自动开关，储气罐最高压力应大于220KPa自动停止工作，最低压力应不小于150Kpa自动启动工作。

- 3.1.2系统密封性：气路管道及连接应正常使用时无渗漏，无堵塞，水路管道及连接应正常使用时无渗漏，无堵塞。

- ★3.1.3稳定性：电子恒压控制器稳定，在连续测试10分钟各通道压力值绝对偏差≤4mmHg。

- 3.2多通道电子放大器要求：

- 3.2.1稳定性：放大器应稳定，在0mmHg基线处连续测试10分钟各通道压力值误差≤±4mmHg；

- 3.2.2电机水阀：电机水阀应在消化道动力检测软件系统中点击相应的水阀开关按钮，准确控制开启与关闭动作。

- 3.3测量范围：-100mmHg～+400mmHg；

- 3.4压力分辨率：≤0.04mmHg；

- 3.5精确度： 在-100mmHg～+100mmHg范围内≤±1.6mmHg；

- 在+100mmHg～+400mmHg范围内≤±1.6%；

- 3.6压力控制：高精度数字式全程智能恒压技术，提供精准水灌注压力源。

- 3.7水路阀门控制：计算机自动控制；

- 3.8毛细管防堵功能：计算机自动压力冲洗毛细管；

- 4.软件性能及参数

- 4.1图像显示：3种显示方法1）二维波形曲线图，2）三维Clouse等高图，3）模拟动画图；

- 4.2事件分析：具备自动分析和人工干预；

- 4.3食管检测参数：对咽部及LES的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；食管测压检查，检测食管静息压、残余压、蠕动波速度、LES松弛率、UES松弛压力、食管传导模式等多种压力参数；

- 4.5数据分析：计算机自动分析各种参数，并能进行人工干预；

- 4.6食管动力障碍诊断：计算机专家系统自动诊断食管动力功能性障碍的相关疾病 （如贲门失弛缓症，弥漫性食管痉挛以及胡桃夹食管）；

- 4.7临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供诊断结果，并能选择特征波谱。

- ★4.8自动诊断：计算机专家诊断系统。对于功能性障碍的相关疾病，计算机专家诊断系统可以一键式即时诊断，精确到具体疾病名称；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。