11、主动脉内球囊反搏泵  1台

- 一、设备用途：主要用于支持病人心脏功能，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压的状况。

- 二、主要组成：主机（主动脉内球囊反搏泵）、操作显示屏，标准ECG导联线，压力缆线，外接监护仪信号导线两根，原装进口一次性医用氦气瓶一瓶，可升降悬挂支架。内置蓄电池，内置热敏打印机。

- 三.技术规格：

- 1、电源

- 1.1、交流电源：电源范围110V-240V；电流2.8A（240V）;频率47-63Hz。

- 1.2、电池供电：充满后可工作90分钟（40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏）；充电时间4小时（充至80%电量）

- 2、物理质量。

- 2.1、工作全重：48千克。

- 3、显示：

- 3.1、显示器：13.3吋触摸屏。

- 3.2、波形显示：ECG，AP ，AUG波形；ECG可以显示充气间隔；AUG可以精确显示压力值

- 3.3、生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压

- 3.4、图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值，可以精确显示导管充气量

- 3.5、报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以360度可见，可以暂停声音报警

- 4、控制

- 4.1、触摸屏控制；按键控制；报警角控制

- 4.2、关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置

- 5、工作模式

- 5.1、自动／手动；工作模式转换过程不影响正常反搏；工作模式转换，设备自动保留原有设置

- 5.2、自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（7种）

- 5.3、手动模式：可以选择信号源；调整时相；选择ECG导联

- 6、触发模式

- 6.1、7种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置

- 6.2、Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟）

- 6.3、Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全）

- 6.4、Aifb模式：房颤心律（结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭Afib模式）

- 6.5、起搏器V／A-V：心室起搏器

- 6.6、起搏器A：心房起搏器

- 6.7、AP：压力搏动

- 6.8、机内设置：机器设置固定频率

- 7、排气分析

- 7.1实时计算排气速度，评估R波排气安全性

- 8、辅助频率

- 8.1、4种频率：1:1/1:2/1:4/1:8

- 动力系统

- 9.1、驱动方式：步进式马达加钛合金风箱

- 9.2、增压系统

- 9.3、反搏频率：可达200次／分钟

- 9.4、反搏容量：0－50毫升，可精确调整，调整精度0.5毫升

- 9.5、除水：每20分钟一次；不影响正常辅助

- 9.6、气体补充：自动补充

- 9.7、驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶

- 10、辅助功能

- 10.1、患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

- 10.2、开机自检清单:清单式提示功能自检结果

- 10.3、报警历史记录：可以显示并打印最近100次报警

- 11、使用成本及其他要求

- 11.1设备日常保养，无需定期更换配件

- 11.2 整机进口及中英文操作菜单。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。