18、过氧化氢消毒机 1台

1.用途：适用于医疗卫生单位的门诊、重症监护室、转移病房、隔离室等，对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；

★2.消毒介质：过氧化氢气体（非液态）；

3.安装方式：带脚轮，可移动；

★4.设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架；

5.工作温度：＞25℃；

6.操作方式：平板电脑远程无线操作；

7.过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液；

8.空气加热方式：采用翘片式电热管加热器；

9.出口温度：室温；

10.噪音：≤60分贝；

11.H2O2储存量：≥3L；

12.H2O2浓度：30-35％；

13.H2O2用量：≤4ml/m³；

14.H2O2加注方式：500ml单独包装，提高使用安全性；

15.电源要求 ：220VAC，50Hz，≤2KW；

16.消毒时间：30-45min（可调）；

17.分解时间：60-120min（可调）；

18.记录方式：历史数据应以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存；

★19.消毒水平：消亡率 90%，提供权威部门出具的检测报告；

★20.灭菌水平：达到10-6灭活水平，提供权威部门出具的检测报告；

21.设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H 2 O 2浓度：≤1ppm；

22.通风：选用国际知名品牌通风风机

23.灭菌效果监测：应提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂等耗材，监测设备的灭菌效果；

24.具有一键测量房间体积的功能或配备外置测量设备

25.设备应具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到相应的消毒参数；

26.设备可按照功能分为气化模块、通风模块、浓度检测模块，各模块之间采用无线通信，主机协调控制，为大空间、多房间消毒提供更好、更安全的消毒方案；各单元可以根据用户需求随意选配，没有限制；

27.带激光雷达，可自动扫描获取房间尺寸信息，建立二维平面地图，并可规划消毒路径，按照消毒路径自由移动；

28.应配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度，提供实物照片证明。

29.配备手持式高精度过氧化氢浓度检测仪：国际知名品牌（德国德尔格、德国jumo、德国testo），用于检测过氧化氢泄露以及残余量；

30.证书：应具有卫生部门出具的消毒产品卫生安全评价报告，需提供复印件；

31.从事本项目的专业设计人员需具有中级工程师以上职业资格，需提供相应的证书证明。

32.生产厂家应为国家认定企业技术中心，获得过省部级以上奖项（以企业信誉和产品获奖荣誉证明为准），提供相应证明。

33.生产厂家应具有医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），提供相应证明。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。