22、清洗消毒机 1台

一、结构配置:

1.消毒剂储存箱容量≥12L,

2.适酶储存箱容量≥2.5L,

3.酒精储存箱容量≥1L,

4.水过滤器设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，提供生产厂家证明文件；

二、技术性能：

1.每次处理镜子数量2-4条软式内镜，洗毒心脏超声镜（可选）心脏超声镜操作端如果不防水，达不到完全浸泡，可选配专用盖，专门用于洗消心脏超声镜；

2.全程清洗消毒时间：戊二醛:20-23分钟，邻苯二甲醛:15-18分钟，过氧乙酸:15-18分钟。

3.测漏功能：采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在较大泄露，在接触液体前强制退出并报警；

4.自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；

5.可设置消毒功能：设置延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；

6.软镜内通道循环泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

7.空气干燥功能：可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；

8.全封闭消毒：洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，保证消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

三、整体参数：

1.外形尺寸：≥1180mm(L)×760mm(W)×1050mm(H)，

2.设备重量：≤220kg

3.设备功率：≤3.0Kw

4.进水水源：压力:0.2-0.5Mpa  硬度:碳酸钙浓度＜120mg/L  PH值:6.5～9

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。