24、心肺复苏仪 1台

- 1.符合《2015AHA 心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016 中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。

- 2.驱动方式：电动电控。

- ★3.机械结构：为双杆两侧固定结构，功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。

- 4.按压频率：≥ 100 次／分钟。

- ★5.按压深度：按压深度 3～6 厘米范围内，三挡可调，3.4、4.4及5.4 厘米。

- 6.按压释放比:50%±5%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。

- 7.按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。

- 8.通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间≤ 3 秒。

- 9.具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。

- 10.工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。

- ★11.工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥75 分钟。标配≥2 块电池可持续工作≥120分钟以上。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。

- 12.设备工作过程中可不停机更换备用电池。保证设备处于不中断状态持续工作。

- 13.电池最大充电时间≤100 分钟。

- 14.适用胸廓范围：最大胸宽 45 厘米，胸骨高度范围 13.3～30.3 厘米。

- ★15.心肺复苏机的按压器峰值压力≥60 公斤。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。

- 16.重量轻：设备主机重量≤6.5 公斤。

- 17.具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥20 分钟。

- 18.具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。

- 19.具有设备内部故障报警功能，设备出现故障时给予报警提示，以便及时维修。

- 20.通气蜂鸣报警功能。需要辅助通气时，有蜂鸣声提示救护人员通气及准确掌握通气时间。

- 21.紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。

- 22.具有按压头自动归位：当主机发生错误，按压头可自动归位，防止病人受到伤害。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。