29、升降温毯 4台

1、适用范围

适用于科室进行升降温治疗。

2、安全要求

通过ISO13485质量管理体系认证、通过电磁兼容检测，符合YY0505-2012标准要求、符合YY 0952-2015医用控温毯、符合YY 0709-2009医用电器设备第1-8部分：安全通用要求等

3、主机性能

3.1、机箱材质：ABS；

★3.2、控温方式：手动、自动；制冷方式：压缩机制冷；制热方式：直流安全电压加热。

★3.3、显示方式：全电脑控制，≥8寸彩色液晶大屏幕显示，中文菜单，实时显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间。

★3.4、系统结构：双通道控温。
 具有降温和升温功能，升降温可同时工作。
 双向快插接头，降温毯、降温帽连接方便快捷。

3.5、仪器具有病例储存可查询功能及自检功能

4、配件材质

4.1、降温毯、降温帽采用TPU材质，具有防腐蚀，耐低温及耐臭氧性能；蜂窝状设计，水循环通畅；可任意折叠、卷曲，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗消毒。

★4.2、升温毯采用碳纤维导热材质、网状电路编织，升温均匀，强度高、寿命长，可以随意弯折；

5、技术指标

5.1、控温范围：
升温部分：环境温度或初始状态～40℃；控温精度：＜±1℃。  
降温部分：环境温度或初始状态～－4℃（水箱温度）；控温精度：＜±1℃。
人体测温：25℃～45℃   控温精度：＜±0.1℃。

5.2、控温保护：当第一道恒温装置失效时，第二道温度保护装置在温度升至41℃自动断开。

★5.3、报警提示：
降温时，当患者体温低于35℃时仪器自动报警提示.；
当升温毯温度高于41℃时仪器自动报警提示；
当传感器脱落时仪器自动报警提示；
当水箱循环液低于使用要求时仪器自动报警提示；
当仪器意外掉电时，或任意一路传感器意外停止工作后，再次开机报警提示，同时显示意外停止工作前状态。

5.4、升/降温速度：≥2℃/min

5.5、工作方式：连续

5.6、计时范围：0～999小时，计时误差：±2%，自动计时；

5.7、毯子承重重量：≥135Kg。

5.8、整机输入功率：≤550VA

5.9、噪声：≤50dB

6、工作环境

6.1、工作电压：220V±10%、工作频率：50Hz±1Hz

6.2、大气压力：700～1060hpa、环境温度：10～40℃、相对湿度：≤80%

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。