33、呼吸机回路消毒机 1台

- 原装进口

- 1、采用臭氧和过氧化氢两种消毒剂对麻醉机呼吸机回路表面进行消毒灭菌。

- 2、制造商已取得三类生产许可，产品具备医疗器械注册证、 软件产品等相关认证。

- ★3、采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测，以达到稳定的气体输出，实现加湿、消毒、干燥的功能。

- ★4、工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。

- 5、麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

- 呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥

- 6、手动模式：雾化程序：10～60min可选，10min步进    消毒程序：30～120min可选，10min步进  干燥程序：10～60min可选，10min步进

- 7、供气和排气速度：3～5 升/分钟。

- 8、输入臭氧浓度（mg/m3）：≥220，(提供检验报告,提供专利证书)

- 9、具备自动加液功能，H2O2浓度：12%

- ★10、臭氧排放浓度及残留量：≤0.1 6mg/m3，符合国家对室内空气质量标准的要求，有专业监测机构监测报告。（提供疾控中心检测报告）

- 11、雾化量：0.2～0.5 ml/min。

- 12、消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢4代平均杀灭对数值≥3.0（提供疾控中心检测报告）

- 13、报警功能：  1）无臭氧发生报警，  2）超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

- ★14、自动加液功能：避免了人与化学品的接触，减少中间环节，更加合理人性化。

- 15、消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染；

- 16、消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。

- ★17、显示屏≥5.6寸触摸显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

- 18.自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

- 19.具备内置打印功能：消毒结束打印数据。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。