37、排痰仪 2台

1、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

2、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。

结构形式：不可分拆的柜机推车式。

4、显示及按键方式：9.7寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。

5、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。

★6、充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗。

7、压力范围：0.5kpa～3.2kpa，步距0.3kpa。

★8、振动频率：5Hz～30Hz，歩距1Hz，连续可调。

9、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

★10、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。

★11、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

12、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。

手动模式1min～99min连续可调，歩距1min

13、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》

★14、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。