- 82.低温等离子过氧化氢灭菌器 1台

- 4.1工作条件

- 4.1.1适于在气温10℃～+40℃之间，相对湿度30%～75%的环境下工作。

- 4.1.2能在电源电压220V（±10%）条件下工作。

- 4.2主要技术参数

- 4.2.1灭菌方法：过氧化氢低温等离子体灭菌技术。

- ★4.2.2灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂。灭菌剂量（定量）：8ML过氧化氢（每循环定量4ML）。封装方式为透气不漏液瓶装，任意角度放置不漏液，瓶内压力与大气压力保持一致适合远途运输。

- ★4.2.3注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式（非卡匣式）。灭菌器不含提纯过氧化氢功能和提纯系统，过氧化氢直接注入腔体内汽化。避免器械接触高浓度过氧化氢发生损伤。

- 4.2.4灭菌周期：时间40分钟—65分钟（每种操作模式必须定时）。

- 4.2.5灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强）

- 4.2.6每种选择模式均为双循环模式

- 4.2.7操作界面：全中文显示。

- 4.2.8灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。

- 4.2.9灭菌循环温度： 45℃±5℃。

- ★4.2.10灭菌腔为圆形腔体，腔体容积≥100L，有效使用容积≥80L。

- 4.2.11显示灭菌时间：倒计时。

- 4.2.12灭菌记录：设备具有自动USB储存灭菌记录功能。电脑打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。

- 4.2.13生物检测：提供中国CDC（中国疾病预防控制中心）出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）和嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）灭菌效果的检测报告。

- 4.2.14监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。灭菌剂剩余量监测功能，可以在灭菌剂用尽前提醒客户灭菌剂剩余量； 灭菌剂质保期检测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的质保期进行监测，确保灭菌剂安全使用。

- 4.2.15报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警。

- ★4.2.16灭菌舱门：非触碰式自动感应门。门未接触探出腔体外的器械，自动门就可以做出保护动作。

- ★4.2.17.灭菌性能：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。

- ★4.2.18提供低温等离子体灭菌机定量注液装置发明专利（非实用新型专利）。

- ★4.2.19提供化学指示物（指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋）18个月有效期的国家级检测报告。

- ★4.2.20生产企业通过除中国以外的至少五个以上国家的卫生部门认证，已通过ISO14937、ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。

- ★4.2.21产品市场占有率高，国内装机用户一千五百家以上，并提供使用用户名单。

- ★4.2.22配置：必须配置国家新规范强制要求使用的对于器械放行的包内卡和国家规范性附录强制要求区分使用的生物管腔PCD。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。