- 83.便携式呼吸机 1台

- 1. 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机

- ★2.驱动方式:气动电控

- 3.控制方式:容量控制、压力控制，时间切换

- ★4.显示方式:不小于5寸彩色显示屏

- 5.电源: AC100V-240V，50Hz/60H/z; DC12V; 内置电池(续航不少于4.5小时)

- 6.具备海拔补偿功能

- 7.具备窒息后备通气功能

- 8.具备手动通气和吸气保持功能

- ★9.应至少具备以下通气方式: VCV, PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV,CPAP，Manual

- 10.参数设置:

- 10.1潮气量设置范围不小于: 0-2000m1

- 10.2呼吸频率设置范围不小于: 1-120bpm

- 10.3可设置屏气时间: 0-5s

- 10.4压力控制水平: 5-50cmH20

- ★10.5呼气末正压: 0-30cmH20

- ★10.6具有流速触发和压力触发功能:

- 压力触发灵敏度: -20cmH20-60cmH20

- 流速触发灵敏度: 2-30L/min

- 10.7氧浓度:40%-100%连续可调

- 11.监测:潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度、呼气末正压、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

- 12. 呼吸波形监测:压力-时间波形，流速时间波形

- 13. 报警:气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、室息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等

- 14.多种供电方式:车载、适配器、内部电池、外接备用电池

- 15.多种安装方式:车载、携带、箱式3种固定安装方式，符合欧盟EN1789车载实验标准

- 16.具有CE、CFDA 认证

- 17.符合IPX4防水等级

- 18.符合EN1789救护车车载标准

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。