- 94.纯水机 2台

- ★原装进口

- 1独立的一体化智能系统, 以自来水作为进水，直接生产Ⅲ级纯水和I级超纯水, 然后由独立的取水器供水

- 2	纯水产水

- 2.1离子截流率≥97%;有机物截流率≥99%;微生物截流率≥99%。

- ★2.2 产水流速：24L/小时（7到25摄氏度），24小时不间断制水

- 2.3产水储存于外置60L非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空, 配空气过滤器、全量程液位传感器

- 3.超纯水产水

- 3.1电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃

- 3.2总有机碳含量(TOC) ≤ 5 ppb (μg/L)

- 3.3直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1/ml

- 3.4细菌：＜ 0.1 CFU/ml；

- 3.5热原：＜ 0.001EU/ml：

- ★3.6 RNA酶：<1 pg/ml

- ★3.7 DNA酶：<5 pg/ml

- 3.8产水流速：2.0 L/min

- 4.系统监控及主要纯化部件

- 4.1系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。

- 4.2内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率

- ★4.3 反渗透膜系统带弃水回流设计可使系统回收率高达66%，产品彩页上须有相关描述

- ★4.4主机内置1个185/254nm双波长紫外灯

- 5.操作功能

- 5.1系统实时显示出水关键信息包括水质参数，系统工作状态，反渗透膜截留率，水箱液位高度等。

- 5.2系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置

- 5.3纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、耗材产水量实时监控，确保最佳可追溯性，保证系统安全

- ★5.4配置一个与主机分离的远程取水器，人性化的取水开关可增加使用者的舒适性，耐用的取水手臂可180°旋转，也可将取水手柄从支架上取下，用水更方便。

- 5.5为确保产品质量及使用安全，该产品需提供生产厂商在ISO9001注册生产基地的注册证书，及产品经过安全和电磁兼容性认证的CE证书

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。