- 108.电动护理床（高配） 2台

- 1.床面尺寸：长2000mm±50mm，宽850mm±50mm；

- 2.床体尺寸：长度：2220mm±50mm，宽度1050mm±50mm；床体可延长200mm；

- 3.床面升降范围400mm（从510mm到910mm）；

- 4.安全工作负载200Kg；

- 5.采用高档双立柱电机升降结构设计，功能强大，美观大方，坚固稳定，在任何状态下都有完美的稳定性和强大的承重能力；

- 6.采用原装进口电机，电机数量4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；电机通过国际安规认证，安全、恒速、静音、无静电；

- 7.床体电动调节头倾与脚倾角度12°；

- 8.背靠板电动抬升倾角度70°；

- 9.大腿板电动抬升倾角度35°；

- 10.配备大功率4.5AH蓄电池，在断开交流电后也可实现对床体的电动调节，满足病人转运需求；

- 11.电源：交流电220V/50Hz；额定功率：280VA；

- 12.整床床面采用可透X光材料，背板配有侧入式X光片盒，尺寸：长度700mm，宽度398mm；具有不移动病人即可拍胸片的功能；床面为U型设计，符合人体工程学，减少褥疮发生率

- 13.具有双回退防褥疮功能：背、腿板上升过程中向后延展10cm以上，增加盆骨和腹部空间，提高舒适性，减少卧床病人背部和骶尾部的压力，实现床体防褥疮功能；

- 14.采用分体式护拦，护栏具备气动缓释，有效保护操作人员及减少噪音；

- 15.背板护栏和腿板护栏之间距离≤60mm，有效降低病人夹伤风险；

- 16.床体左右两侧各有一个手动CPR，手动CPR采用背板与腿板双CPR设计，触动一个CPR开关，即可同时将背板与腿板调节至水平位置，方便对病人抢救；

- 17.具有对床体头倾、脚倾进行程序设定，设置定时体位调整；

- 18.具有背板和整床倾斜角度显示器，方便医护人员确认床面角度；

- 19.快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性；

- 20.具有尿袋/引流袋滑轨，滑轨上配有移动袋钩10个；

- 21.具有四个缓冲防撞装置；4个输液杆插孔，配伸缩式输液杆1支；

- 需同时具备以下重症13功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾）+5个一键体位（一键心脏椅位、一键特氏位、一键中凹位、一键电动CPR

- 22.位、一键检查位）+床旁拍片+手动CPR+自动称重；

- 23.具备重症电动一键式体位设计，一键体位5个；具有一键式心脏椅体位功能，具有一键式特氏位，具有一键式中凹位，具有一键式电动CPR位，具有一键式检查位，一键使病人处于方便医护人员检查的体位；

- 24.采用≥4个医用防静电单面脚轮，具有联动刹车：四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁。第5轮设计，方便医护人员推动控制；

- 25.具有彩色触摸屏中央控制器，中文界面，方便医护人员操作，触摸屏尺寸≥7寸；

- 26床套材质：尼龙材质、防水、透气、阻燃；

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。