- 112.普通护理床 25台

- 1.配置：ABS 床头、ABS 四小护栏、中控刹车、

- 2.规格尺寸：2150×980×500mm(不包括床头高度)

- 3.升降功能：

- 3.1背部升降：升降角度 0～75º，±5º；

- 3.2腿部升降：升降角度 0～35º，±5º。

- 4.床面板：

- 4.1采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑 处理，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。

- 4.2病床靠背与腿板升降连接采用 2.5 壁厚管材，将病员的重量均匀地分布在床梁上。

- 4.3床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度 4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

- 5.床身主要部件：

- 5.1床框采用 40mm×80mm×1.2mm 优质碳钢矩管；

- 5.2床体四角带防撞包角，包角采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

- 5.3床体两侧附加装饰防撞条，ABS 原料成型，美观防撞，有效保护床体。

- 6.ABS 阻尼护栏：高强度ABS阻尼隐藏式护栏，带角度显示，可立卧定位，牢固可靠 ，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性，内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落之危险。

- 7.床头床尾板

- 7.1高强度工程塑料注塑与铝合金管成型，表面光洁，便于清洁；

- 7.2采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；

- 7.3非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。

- 8.脚轮

- 8.1床脚采用 30×50×1.2mm 钢制框架；

- 8.2直径≥5 英寸施可瑞中控脚轮四个，床尾中控刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6 材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体 的顺畅度。

- 9.床架加工

- 9.1整体床架采用优质冷轧型材，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续≥90 小时盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。

- 9.2喷涂工艺：整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色。

- 10.传统系统：

- 10.1手摇柄：采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。

- 10.2丝杆与连接件：各部位活动联接件采用3.0mm优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长螺母，防尘套结构，丝杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，防损耗。

- 10.3手动实现背部升降，腿部升降，背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º±5°。

- 11.床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，底层为40mm椰丝成型垫，面层30mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗。

- 12.床体静态承重≥400KG。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。