- 115.医用波动俯卧位防褥疮气垫床 1台

- 一．主机

- 1流量: 10 LPM-每分钟以10升的流量喷出空气，以支撑床垫和人体重量。

- 2.材质:防火型ABS-主机采用防火型ABS. 可有效防止因火发生的燃烧更加有效的杜绝塑料自燃现象.

- ★3.压力调整功能:压力范围10-40 mmHg。

- ★4.LCD微电脑电磁阀控制:采用LCD智慧面板，须具有传感器，随患者体型、身高、体位或体重分布的改变，自动回馈压力，确保患者能获得最佳的减压支撑

- 5:自动侦测调压:自动回馈合适压力给患者，不须额外设置压力。

- 6.静态功能:气垫应具有动态交替模式和静态模式，以支持不同护理模式的需求

- 7波动交替功能:持续性且规律地将单管充气与泄气，模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环，有效避免长时间的组织受压迫而产生局部缺血的状况。

- 8波动交替时间:4段可选-可选10、15、20、25 分钟的循环，进行充气泄气交替

- ★9客制化泄气阀减压功能:气垫设有21个独立的气囊单元，其中20个气囊单元可以独立控制泄气或充气，从而实现在俯卧位时部分易发压疮部位，如胸部、男女性器官、膝盖、脚趾，等处于零压状态，减轻护理人员调整患者体位的工作强度

- 10护理功能:将床充至最硬且不交替的状况，让护理人员执行各样护理动作、移动病人及摆位时能更省时省力。20分钟后会自动回复成交替模式

- 11.俯卧位模式定时器:主机侦测到俯卧位模式运行开始后计时，可于面板查看俯卧位运行时间，给予医护人员时间提示，适时给予干预措施。

- 12.功能锁:防触摸按键锁, 避免病患家属或其余人员因身体或手指碰触造成患者使用中断发生危险

- 13报警提示:1.床垫低压时.机器会低压报警提示2.维修报警.在机器内部件功能问题时.机器会维修报警3.断电报警. 当产品断电或停电时机器会断电报警提示4.主机或床垫故障时，警示灯和警示铃会提醒护理人员，提前叫修，增加了使用的安全性。

- 14.报警静音:暂时将警报音的声音取消。低压报警若3分钟后，状况尚未解除，警报音会自动恢复。

- 15.主机静音:声噪<40 dBA-主机为静音设计. 产品工作时间声音为≤40dB，给使用者一个静音空间.达到舒适的睡眠。

- 16主机轻巧:≤9.2 Kg

- 17.主机挂勾:具有无段式贴合性高的挂勾, 适用于不同厚度床架快速固定。

- 二.床垫

- 1.床垫尺寸：200 × 90 × 20.3 厘米-适用国内、欧美大部分常规病床以及俯卧位支撑

- 2.最大载重：≥200 Kg，可承受较重病患之载重，满足大多数病患及特殊体重病患使用。

- 3.单管数量：21根单管-200厘米长，采用21个单管，相较于20管，具有更好的减压效果。

- ★4.矩形管设计：21根单管-全床采用8英吋矩形管设计，提供更多的接触面积，分散压力。并在臀部区域采用管上管，防止触底。矩形管相对圆形管，可提供更舒适的卧床体验、更优秀的减压效果。

- 5.单管材质：TPU-采用TPU，其优势：相较聚氨酯（PU)，具更优质的延展性与舒适度，且耐水解，保证气垫的使用寿命

- 6单管固定：第4-12管-在背腰臀腿部位，设有单管固定带，防止单管倒管，预防患者陷入单管缝隙。

- 7头枕功能：第1-3管-头枕餐与交替功能，预防头部压疮产生。

- 8脚跟减压设计：在仰卧为之下，最后5管，可进行泄气阀泄气，以达到脚跟零压效果

- 9单管可更换：单管可单独拆下清洗、维修，方便快速。

- 10.头尾双开式拉链床罩：床罩银离子进口弹性布--床头床尾双边皆有拉鍊头，方便且防止渗液进入。采用德国银离子弹性布，具有99%抗金黄葡萄球菌的功能可以降低院内交叉感染的风险，可拆卸及清洗，防霉抗菌，耐高温水洗90°C。符合英国Crib 5防火等级，具有阻燃性。通过生物兼容性测试：细胞毒性，刺激性，皮肤过敏。上盖透气、防水、可双向拉伸，支持最佳的压力重新分配效果和舒适度。

- ★10.CPR功能：CPR旋钮-床垫CPR泄气装置(CPR旋钮式设计)，15秒内泄气施行心肺急救更快速、安全。支持患者短程转运及断电期间，维持气垫床维持充气状态。

- 11.固定带&底垫止滑：底垫采用止滑材质。床底设有4条固定带，方便固定于床架。

- 12.电源线收线带：电源线可在床垫侧边固定，从而降低患者和护理人员意外绊倒和损伤的风险，同时也不影响病床的升降和转运。

- 13.易换式抗菌过滤棉：易换式抗菌过滤棉，位于主机背面，附有盖子过滤大部分灰尘

- 14：易换式保险丝：无需专业工具即可更换。

- 15.方便收纳：床底设有1条快扣收纳带，方便收纳气垫床用。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。