- 121.插件监护仪 3台

- 1.主机

- ①主机集成不少于4个模块插槽，≥12英寸彩色触摸显示屏，观察波形通道≥12道

- ②支持同屏显示更长的波形；高清显示，分辨率≥800×600，对具有生理意义的波形提供高清晰度的准确显示。

- 2.标准配置：35导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，锂电池。

- 3.可选配：双有创压力(IBP)，主流或旁流呼末二氧化碳(EtCO2)，有创心排（C.O.）、双频指数模块（BIS）、呼吸力学模块（RM）。

- 4.可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。

- 5.附件包：提供心电、血氧、血压的原厂附件，可选择的成人，小儿或新生儿附件包。

- 6.低耗能，无风扇设计。

- 7.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，尤其方便观察新生儿的临床变化，帮助医生准确作出判断。

- 8.显示界面：支持快速进入“趋势图回顾界面”、“趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 9.心电：

- ①标配5导联ECG功能；

- ②可选配12导联心电；

- 10.心律失常分析和ST分析功能

- 11.血氧：测量范围：0～100%，分辨率：1% ，准确度：新生儿：70%～100%（±3%）

- 12.呼吸：常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

- 13.无创血压：具有手动、自动、连续测量模式。

- 14.数据存储：

- ①单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥60000组NIBP数据列表。

- ②单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥4000条报警事件。

- ③单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥12道波形的全息无压缩波形同步存储时间≥100小时。

- 15.支持AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密，支持TLS数字证书，在投标文件中提供机器实物图片的相应界面

- 16.支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

- 17.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

- 18.电池：内置可拆卸充电锂电池（9600mAh），供电时间≥7小时。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。