- 126.紫外线治疗机 2台

- ★1.紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；

- ★2.紫外线辐射强度：

- （1）体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≤17.1mw/cm2 。

- （2）直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2

- （3）弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2。

- （4）鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2。

- 连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% ；以上结果能够出具相关检测报告；

- 3.紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，

- （1）体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；

- （2）体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；

- （3）体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；

- （4）体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2；

- 4.治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；

- 5.语音提示功能：治疗结束时有音响提示；

- ★6.治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。

- 7、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；

- 8.治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

- 9.冷热阴极增强型照射器：

- （1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；

- （2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好；

- （3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。

- ★10.具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置，并且具有相关证书证明；

- ★11.紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；

- 12.防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过≤0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2 ，并有相关的检测报告证明。

- 13.紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。

- 14.紫外辐射强度安全检测：在不同距离的防护测试中，紫外线辐照强度均在安全范围内，以上检测能够出具相关的报告证明。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。