- 128.振动排痰仪 3台

- 1.结构形式：落地推车式，方便移动，可以多病房轮换使用。

- ★2.动力输出路数：成人型1路 。

- 3.动力系统: 采用稀土永磁直流电机，转矩223mN×m，转速0-3600r/min,功率100W。功率更小、效率更高、使用寿命更长。

- 4.传动软轴长度: A型：1.8m 人性化设计，使用更方便。

- ★5.治疗头: 五种治疗头配备，（Φ130凹型、Φ130凸型、长方形、Φ90A、Φ78）治疗头选用ABS复合材料，更轻便，易操作。治疗头转速由微计算机调节控制，系统自动补偿传动损耗，保证治疗头达到最佳治疗效果。

- ★6.工作模式: 自动模式、手动模式、雾化模式（可选配），操作模式多样化选择，自动模式根据患者生理频率设定，效率更高；手动模式让医生可根据患者情况自主调节，使用更专业，并可选配雾化功能，配合机械辅助治疗。

- 7.手动模式调节范围：10-60Hz，精确到1Hz，治疗频率采用数字式调节，精度高，调节范围精确。

- 8.自动模式定时：5min,10min,15min,20min，根据患者生理频率设定，以便达到最佳疗效。

- 9.自动模式工作程序： 轻柔、标准、超强、加强。根据患者体质设定不同患者使用强度，可满足个体化差异的不同使用需求。

- ★10.显示形式：130×12mmLCD液晶显示屏，治疗信息采用全程动态液晶显示技术展示，一目了然。

- ★11.操作面板：操作面板为按键贴膜式，操作简单，清洁方便，响应迅速有效。

- 12.机器外壳：采用一次出模成型，机壳流线型外观设计，可靠性好，符合GMP设计理念。

- 13.质量认证： CE证书。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。