## 1-1综合参数
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室：放射诊断科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 医用胶片自助打印机 | 数量 | 10 | 预算单价（万元） | 5
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 1、 深圳茜泰科技 2、深圳拓普创新 3、深圳君安康
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 1、控制部分 1.1、工控主板 1.2、CPU≥I5 1.3、*内存≥8G，硬盘≥500G 1.4、Windows操作系统 2、显示模块 2.1、*触摸操作屏≥21.5英寸,显示屏≥32英寸：支持手动条码输入；可显示患者取片情况、故障报警、联机情况等信息 3、胶片及报告打印模块： 3.1、成像原理：激光打印 3.2、打印规格：支持13×17英寸、11×14英寸 、10×12 英寸、8×10 英寸、A3、A4 3.3、*打印色彩：支持黑白、彩色同机同片打印、打印设备产用双黑模式≥5色 3.4、分辨率：2400*2400dpi 3.5、用途：胶片适用影像检查CT、DR、MRI、MG、DSA等所有检查患者 3.6、*胶片输入：5个供片盒，800张标准片盒+100张多用途片盒，单片盒200张 3.7、胶片装载：明室装载 3.8、处理速度：≥90张/小时 3.9、*胶片和报告同一设备、同一出口
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-2品牌1参数
附件1-2
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室： 放射诊断科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 医用胶片自助打印机 | 数量 | 10 | 预算单价（万元） | 5
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 深圳君安康
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 1、工控主机：低功耗高性能工控主板，双核3.0GHz，4G内存，120G固态硬盘，10个串口10个USB口，以太网接口。 2、广告屏：32寸高清屏屏。 3、显示模块：21.5寸高清液晶屏。 4、彩色激光打印机：支持黑白、彩色同机同片打印，最大分辨率：1200×2400dpi；打印尺寸：12.6*17in、11*14in、10*12in、8*10in、A3、A4；片盒数量：4个；打印速度≥150张/小时（12.6*17in）；最大打印厚度：0.25mm。 5、条码扫描：一维码/二维码扫描，能识别多种规格的条码。 6、电源盒：输入：220V交流输入； 输出：5路AC220V输出，10路DC12V输出、5路24V输出，3路DC5V输出；AC输出最大功率2000W；DC最大输出功率150W；实现工控主机定时开关机、其他外设定时开关电。 7、音响：支持多媒体语音系统，功率放大器信噪比：≧80dBA；失真度：≤0.5。 8、大堂式机柜：符合人体工学设计，采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀。尺寸（宽*深*高）：800*838*2176mm。 9、装片方式：明室装片。 10、自助打印系统支持刷条码方式启动自助打印服务、查询、显示取片信息等。 11、自助打印系统无缝连接医院现有的信息化系统，支持来自影像检查设备、后处理工作站、PACS 等的胶片和报告打印请求，实现按需打印胶片和诊断报告。 12、工作环境：电压和频率：220V±22 V，50Hz±1Hz。 13、保修期：免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)1年。 14、具有医疗器械备案证书。
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-3品牌2参数
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室： 放射诊断科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 医用胶片自助打印机 | 数量 | 10 | 预算单价（万元） | 5
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 2、深圳拓普创新
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 1、控制部分 1.1、工控主板 1.2、CPU≥I5 1.3、*内存≥8G，硬盘≥500G 1.4、Windows 操作系统 2、显示模块 2.1、*触摸操作屏≥21.5 英寸,显示屏≥32 英寸:支持手动条码输入;可显示 患者取片情况、故障报警、联机情况等信息 3、激光胶片及报告打印模块: 3.1、成像原理:激光打印 3.2、打印规格:支持 14×17 英寸、13×17 英寸、11×14 英寸 、10×12 英寸、 8×10 英寸、A3、A4 3.3、*打印色彩:支持黑白、彩色同机同片打印、打印设备产用双黑模式≥5 色 3.4、分辨率:2400*2400dpi 3.5、用途:胶片适用影像检查 CT、DR、MRI、MG、DSA 等所有检查患者 3.6、*胶片输入:5 个供片盒，800 张标准片盒+100 张多用途片盒，单片盒 200 张 3.7、胶片装载:明室装载 3.8、处理速度:≥60 张/小时(14*17) 3.9、*胶片和报告同一设备、同一出口 4、条码扫描器模块:全向多线固定激光扫描器，解码功能，识别标准的 1D、PDF、 2D、邮政编码和 OCR 字符体系 5、身份证读卡模块:支持二代身份证，符合:GA450-2003、GB/18239-2000 标 准支持非接 CPU，M1 6、录入模块:支持手工录入，在查询完胶片或者报告后可手动修改影像号和姓名。对打印未成功、或者打印质量出问题等报告、胶片进行补打，补打次数不限 7、打印服务器: 7.1、打印机服务器采用双机备份模式，确保数据完全及系统稳定可靠 7.2、配置要求:CPU≥4 核;内存≥16G;硬盘≥1T 8、系统软件功能 8.1、支持条码、卡号、姓名等检索服务 8.2、可通过画面与语音对打印状态进行提示 8.3、可通过打印终端进行日常维护和打印服务管理 8.4、配备智能打印服务器，可实现各科室胶片、报告的自适应处理，并可为其 他系统提供数据基础 8.5、*可按时间、打印机终端、尺寸、胶片类别等条件统计胶片打印数量 8.6、系统支持为医生的报告打印提供电子签章服务和支持 PACS 的电子签章 8.7、支持智能分发打印胶片和报告、胶片和报告分流打印操作 8.8、具备维护人员、管理人员权限管理模块 9、配置监控摄像头，记录患者打印全过程 10、*具备电子云胶片的扩展功能
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-4品牌3参数
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室： 放射诊断科科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 医用胶片自助打印机 | 数量 | 10 | 预算单价（万元） | 5
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 深圳茜泰科技
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 打印机参数要求 1）打印技术： 直接热敏打印 2)自助打印系统打印胶片≥60 张/小时（14in*17in） 3)每台打印机支持打印胶片规格2 种（规格可调） 4)灰度分辨率14bit。 5)胶片分辨率508dpi。 系统软件功能 1） 支持条码、卡号、姓名等检索服务。 2） 通过动画与语音对打印状态进行提示。 3） 可通过打印终端进行日常维护和打印服务管理。 4） 配备智能打印服务器，可实现各科室胶片、报告的自适应处理，并可为其他系统提供数据基础。 5） 可按时间、打印机终端、尺寸、胶片类别等条件统计胶片打印数量 。 6） 系统支持为医生的报告打印提供电子签章服务和支持 PACS 的电子签章。 7） 支持智能分发打印胶片和报告、胶片和报告分流打印操作。 8） 具备维护人员、管理人员权限管理模块。 9） 打印机故障、缺纸、缺胶片等有关提醒服务。 10）其它配置： 配置监控摄像头，记录患者打印全过程 11）报告传输至胶片上方，需同一出口取，避免患者漏拿。 12) 耗材： 碳粉和普通纸
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制