## 1-1综合参数
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室：放射诊断科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 高压注射器（磁共振专用） | 数量 | 2 | 预算单价（万元） | 45
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 1、深圳圣诺 2、深圳安特 3、深圳乐宁康
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 技术参数及配置要求 1、注射速度：0.1mL/s～10mL/s的范围内连续可调， 步长≤0.1mL/s。 2、注射压强：50～300Psi ，步长为≤1psi。 3、针筒数：双针筒。 4、针筒规格：65mL高压注射器针筒。 5、预案存储量：≥120套。 6、延时：注射延时或者扫描延时，0～900s，步长≤1s，可调。 7、*控制界面：中英文界面可切换。 8、机头数码管：实时显示针筒剂量。 （1）、“直接压力传感器”，实时检测注射压力，在压力异常时及时自动报警停机。 （2）、注射同步监测，提供第二级安全保护，具备注射堵塞时报警停机功能。 9、关键部件：采用无磁超声电机关键部件、≥32位处理器。 10、注射功能： （1）扫描延迟：0-900s。 （2）注射延迟：0-900s。 （3）≥120套可存储注射程序，随时调用修改。 （4）压力单位可在Psi或MPa之间切换。 11、控制台： （1）≥12.1”触摸显示器。 （2），图形化人机界面。 12、机头尾部LED与触摸屏LED指示灯可发光。 13、适应环境：适用于3.0T及以下MR设备（包含1.5T）。
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-2品牌1参数
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室： 放射诊断科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 高压注射器（磁共振专用） | 数量 | 2 | 预算单价（万元） | 45
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 深圳圣诺
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 技术参数及配置要求 1、注射速度：0.1mL/s～10mL/s的范围内连续可调， 步长≤0.1mL/s。 2、注射压强：50～300Psi ，步长为≤1psi。 3、针筒数：双针筒。 4、针筒规格：65mL高压注射器针筒。 5、预案存储量：≥120套。 6、延时：注射延时或者扫描延时，0～900s，步长≤1s，可调。 7、自动吸药：可设置自动吸药的剂量与速率。 8、自动排空气：可设置自动排空气的速率与剂量。 9、压力超限提示： 实时压力显示，当实际压力超过限定时，系统会自动停止。 10、压力曲线图：注射过程中实时显示实时压力曲线图。 11、*控制界面：中英文界面可切换。 12、注射时间显示：具备实时显示功能。 13、注射剂量显示：具备实时显示造影剂已注剂量功能 。 14、机头数码管：实时显示针筒剂量。 15、移动脚轮：配5个带刹车脚轮，可移动。 16、安全功能： （1）、“直接压力传感器”，实时检测注射压力，在压力异常时及时自动报警停机，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀。 （2）、注射同步监测，提供第二级安全保护，具备注射堵塞时报警停机功能。 （3）、“排气确认”保护，具备先排气后注射功能。 （4）、具备“试注射”功能。 （5）、具备故障声、光报警功能。 （6）具备机头防漏液功能，防止液体进入机头内部造成损坏。 17、关键部件：采用无磁超声电机关键部件、≥32位处理器，提供强大的实时程序控制能力。 18、注射功能： （1）扫描延迟：0-900s。 （2）注射延迟：0-900s。 （3）≥120套可存储注射程序，随时调用修改。 （4）压力单位可在Psi或MPa之间切换。 19、控制台： （1）≥12.1”触摸显示器。 （2），图形化人机界面。 20、机头尾部LED与触摸屏LED指示灯可发光，通过颜色和闪烁频率直观反映工作状态（具备待机、备妥、注射、报警四种以上状态分别显示）。 21、供电方式：电池供电。 22、适应环境：适用于3.0T及以下MR设备（包含1.5T）。 23、标准配置：注射器主机、文件包、线缆包、一次性使用无菌造影剂针筒各一套。
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-3品牌2参数
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室： 放射诊断科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 高压注射器（磁共振专用） | 数量 | 2 | 预算单价（万元） | 45
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 深圳安特
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | ANT065115 MR高压注射器 技术参数 1 电源要求 220VAC, 50 Hz, 200VA 2 预设压力限制 325 psi 3 延迟时间 0～300 sec.，增量1sec. 4 注射速率 0.1～10ml/sec.，增量0.1ml 5 注射剂量 A筒(1ml～65ml), B筒(1ml～115ml),增量1ml. 6 针筒 A筒(1ml～65ml), B筒(1ml～115ml) 7 自动吸药 8ml/s 8 自动排气最大 9.9ml/s 9 多阶段注射功能 1～6阶段 10 推注计划储存量 ≥2000套 11 ●自动记忆历史存储量 ≥2000套 12 自动排气功能 可匀速，可加速 13 排空气锁定 未进行排空气操作，系统不能备妥 14 ●控制方式 12.1寸液晶触摸控制台 15 ●独立KVO程序 可以选择滴注时间间隔，盐水筒可保持更长KVO 16 注射剂量显示 实时显示造影剂和生理盐水已注剂量 17 注射时间显示 实时显示 18 注射时压力曲线显示 实时显示 19 暂停 0～900sec.，增量1sec. 20 注射触发方式 按键或手闸 21 手闸控制注射 手闸控制开始和停止注射. (如需手闸带指示灯功能,需定制) 22 紧急按键 按下机头紧急按键或触摸屏停止键停止注射 23 ●机头防渗漏功能 有 24 双马达系统 可同时吸药排气 25 ●通讯方式 蓝牙通讯，无电缆牵绊
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-4品牌3参数
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室： 放射诊断科科 |  |  | 申请日期：2023年07月12日
设备名称 | 高压注射器（磁共振专用） | 数量 | 2 | 预算单价（万元） | 45
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 深圳乐宁康
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 磁共振用高压注射器技术参数： 1、电源要求: 220VAC，50/60 Hz，200VA 2、压力设置: 325psi,可根据需求设置压力限制 3、具备压力传感器实时检测注射压力，当实际压力超过设置压力，可报警并停止注射 4、带压力曲线，注射界面和压力曲线界面可互相切换 5、注射速率: 0.1～10ml/sec.，增量0.1ml/sec. 6、注射剂量: A筒65ml: B筒115m 7、自动吸药: 速率0.1-8ml/s，可在范围内设置（0.1ml/sec.） 8、自动排气: 速率0.1-9.9ml/s，可在范围内设置（0.1ml/sec.） 9、具备盐水排气，盐水冲洗，双流注射功能 10、多功能阶段注射: 1～8阶段 11、暂停、保持、延时时间3600s 12、可保存预案数2000套 13、可保存注射记录2000套 14、具备USB接口，可导入和导出预设方案和注射记录 15、造影剂追踪可以编辑造影剂和盐水速率和剂量 16、具备排气确认保护按钮，未排气确认不能注射 17、具备安全角度识别功能 18、紧急停止功能:按下紧急按键或机头停止键，停止注射 19、标配托盘，可以调节高度，可以拆卸 20、标配KVO功能，可根据实际情况暂停到自动注射盐水功能 21、机头可水平360度、垂直180°旋转 22、机头带LED旋转指示灯，不同颜色区分造影剂和盐水 23、主机防漏功能 24、通讯方式: 无线通讯或者光纤 25、控制台: 15寸“电容”液晶触摸控制台 26、机头操作界面: LED指示灯带数字显示剂量 27、系统自动检测故障
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制