## 1-1综合参数
附件1-1
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室：骨科（安宁医疗区） |  |  | 申请日期：2023年9月22日
设备名称 | 超声药物导入治疗系统 | 数量 | 1台 | 预算单价（万元） | 8
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 1、 河南迈通DJ-A8 2、康宜健KYJ-IA-800 3、湖南健缘JY003A
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 1、治疗电流:单向编码电流 2、安全类别:I类BF型康复理疗设备 3、输出波形:半正弦波,半方波、半锯齿波、半三角波等 4、工作频率:主频范围900-900OHz土15%,调频范围1-44OHz土15%、 5、脉冲宽度:0.02ms~1.2ms 6、档位:50档(1档/节) 7、触摸屏：触摸式液晶显示屏≥8寸 8、电极脱落自动报警 9、输出通道:4组电疗输出,4组热疗输出,可同时治疗四位患者 10、输出强度:5009负载输出电流0-10OMA最大脉冲电流100MA 11、安全防护:自动检测,耐压4000V,1类BF 型 12、定时功能:系统默认30分钟,人工可设定1-60分钟(5min/节) 13、热疗温度:温度可控制在25℃-45℃之间 14、热疗电源:25℃-45℃,自动温控系统 15、处方功能:精选医疗专家治疗处方,8处方,自动排序 16、工作电源:交流22oV5OHz士1O%功耗:不大于130VA 17、治疗设置:时间选择、处方选择、强度选挥、温度选择
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-2品牌1参数
附件1-2
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室：骨科（安宁医疗区） |  |  | 申请日期：2023年9月19日
设备名称 | 超声药物导入治疗系统 | 数量 | 1台 | 预算单价（万元） | 8
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 1、 河南迈通DJ-A8
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 定向透药治疗仪DJ-A8型技术参数 1、治疗电流:单向编码电流 2、安全类别:I类BF型康复理疗设备 3、输出波形:半正弦波,半方波、半锯齿波、半三角波等 4、工作频率:主频范围900-900OHz土15%,调频范围1-44OHz土15%、 5、脉冲宽度:0.02ms~1.2ms 6、档位:50档(1档/节) 7、触摸屏：10寸触摸式液晶显示屏 8、电极脱落自动报警 9、输出通道:4组电疗输出,4组热疗输出,可同时治疗四位患者 10、输出强度:5009负载输出电流0-10OMA最大脉冲电流100MA 11、安全防护:自动检测,耐压4000V,1类BF 型 12、定时功能:系统默认30分钟,人工可设定1-60分钟(5min/节) 13、热疗温度:温度可控制在25℃-45℃之间 14、热疗电源:25℃-45℃,自动温控系统 15、处方功能:精选医疗专家治疗处方,8处方,自动排序 16、工作电源:交流22oV5OHz士1O%功耗:不大于130VA 17、治疗设置:时间选择、处方选择、强度选挥、温度选择 18、治疗处方编码显示，全程输出数据与操作信息由中文语音提示和液晶显示 19、产品贯彻国家最新安全标准,具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声光提示等防护功能。 20、仪器拥有(证书号第6052250号专利号:ZL2020302169400和证书号第 6047406 号专利号ZL2020 30216953.8)的外观设计专利证书 21、仪器采用银色与白色搭配：根据色彩心理学（银色效果）：对患者而言银色是一种接近灰色的平静颜色，能够拥有放松的效果，让您的情绪平静下来，且银色与白色相搭配也能够展现极简、精致、奢华的质感，可以很大程度上提升医院的档次。
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-3品牌2参数
附件1-3
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室：骨科（安宁医疗区） |  |  | 申请日期：2023年9月19日
设备名称 | 超声药物导入治疗系统 | 数量 | 1台 | 预算单价（万元） | 8
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 2、康宜健KYJ-IA-800
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 型号：KYJ-IA，台式 28×20.5×11，设备尺寸（长×宽×高/cm）允差±10%， 默认治疗参数 处方默认是处方 1，治疗时间为 20 分钟。 主要技术参数 1.输出幅度：在 500Ω无感负载电阻最大输出时,最大输出幅度为 50V，允差±10%。； 2.直流分量：在 500Ω无感负载电阻最大输出时,中频治疗模式下直流分量小于 1V(r.m.s),导入治疗模式下直流分量小于 20V(r.m.s); 3.输出电流：在 500Ω无感负载电阻下,中频治疗模式下输出电流小于 80mA(r.m.s)，导入治疗模式下输出电流小于 50mA(r.m.s)； 4.输出电流稳定度：定向透药治疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%； 5.中频载波频率 1250～4000Hz。不同处方下对应的载波频率见表 8、表 9 允差±10%。 6.调制频率范围：0.5Hz～150Hz； 7.调制波形：定向透药治疗仪输出的调制波形有方波﹑尖波﹑三角波﹑锯齿波﹑指数波﹑ 正弦波﹑梯形波组合 8.调幅度：定向透药治疗仪的调幅度见表 8、表 9，允差±5%; 9.热疗温度：输出温度调节方式：共 13 档可调，调节范围 40℃～53℃，步进 1℃，允差±3℃，热垫表面最高温度不超过 60℃，大于 60℃时保护装置切断热疗电源。 10.定时装置：设定范围 1min～60min，默认 20min，步进值 1min，允差±30s。 11.连续工作时间：定向透药治疗仪连续工作时间应能≥4h ; 12.定向透药治疗仪按防电击类型分类：I 类设备; 13.定向透药治疗仪按防电击程度分类： BF 型应用部分; 14.按 GB4208 中规定的对进液的防护程度分类：IPX0 设备； 15.按运行模式分类：连续运行 16.定向透药治疗仪额定电压和频率：AC220V 50Hz; 17.定向透药治疗仪的输入功率：见表 2 ; 18.定向透药治疗仪没有对除颤放电效应防护的应用部分; 19.定向透药治疗仪没有信号输入和输出部分； 20.定向透药治疗仪为移动式设备；
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制

## 1-4品牌3参数
附件1-4
2023年度医疗设备采购计划申请表
申请科室：骨科（安宁医疗区） |  |  | 申请日期：2023年9月19日
设备名称 | 超声药物导入治疗系统 | 数量 | 1台 | 预算单价（万元） | 8
设备类别 | 进口 £ 国产 ☑
参考品牌型号 | 3、湖南健缘JY003A
标准配置（主要硬件、软件）及技术参数 | 技术参数（JY003A型） 1.立式设备，万向轮移动方便，收纳简单 2.输入电压和频率：AC220V.50Hz 3.额定输入功率：130VA 4.基波频率：2000Hz 5.中频调制频率：1250-4000HZ 最大幅值： 90V 6.基波波形：方波 7.脉冲宽度：250μs 8.电压有效值：负载阻抗500欧姆时为36v 9.热疗温度范围：38-48℃ 10.定时功能：治疗时间在5min～30min范围内可调，步长为五分钟，自动倒计时。 11.集数字电子技术，能量聚合技术、促渗技术、调制脉冲及中医传统手法仿生技术于一体的新型智能中医定向透药治疗仪，透皮效果明显。 12.模拟中医针灸、推拿、按摩、刮痧、锤击、揉捏等方法，治疗过程舒适。 13.采用微电脑智能控制技术，视窗操作，触屏控制，操作简单、直观。 14.自主调节参数，多档设置，治疗时可自主选择“热疗”的温度和“中频模式”等的强度。 15.双通道设计，可同时作用两部位或两患者，治疗效率大大提高
其他条款
科室支部意见 | 支部书记、支委成员（签字）：
医学工程科制