- 37、无菌接驳机   1台

- 1.1基本功能：可以在普通环境即非无菌环境实现PVC/PVC管道或血袋管道无接管。

- 1.2医疗器械分类：NMPA有源二类或CE/ClassⅠ。

- 1.3工作环境：室内使用。

- 1.4环境温度：10℃-30℃,推荐18℃-28℃。

- 1.5储藏环境：-20℃-55℃,相对湿度：10％-93％RH。

- 1.6操作：10英寸彩色液晶触摸屏。

- 1.7外形尺寸：L442×W370×H290mm（不带血袋托盘）/ L442 ×W760×H290mm（带血袋托盘）。

- 1.8重量：13.8±0.5KG。

- ★2.1接管耗材：金属丝线盒。

- ★2.2管道夹方案：单个夹子的一体化方式。

- 2.3控制系统：自主研发的控制系统。

- ★3.1液晶屏：10英寸彩色触摸屏，全中文菜单显示，支持多语种选择。

- 3.2精密步进电机：配备4个精密步进电机，精准实现在接管接管过程中管道的运动控制，实现精准的对接接管。

- 3.3温度控制板：温度控制系统，实现系统的升温和散热的双向控制。

- 4.1实时状态显示：实时动画显示接管过程状态，可在触摸屏上更改待机温度和接驳温度，使用更方便。

- ★4.2多信息综合显示：全中文菜单。实时显示耗材已使用接管次数、剩余次数和总接管次数，通过操作菜单获取设备操作指导和售后服务联系方式，获得厂商支持。当接驳过程出现故障时，屏幕会出现明显的图文错误信息提示窗口，并发出声音和屏幕闪光以提示用户。

- 4.3安全功能：接管过程出现故障时有明显的图文错误信息提示和声音报警提示，线盒舱门增加机械锁，防止随意开启舱门，更加安全。

- 5.1机器性能：利用具有专利技术的金属丝线盒对两根PVC管路进行切割、熔合、无菌接管成一根管路。

- 5.2交流电压：交流输入220V，50Hz。

- 5.3额定功率：300VA。

- 5.4安全类别：I类

- 5.5绝缘材料组别：I组

- 5.6瞬态过压类别：II类

- 5.7 EMC分组分类信息：1组、A类设备。

- 5.8外壳防护等级：IPX0。

- 5.9安全要求：GB4793.1-2007、GB 4793.9-2013、GB 4793.6-2008、YY 0648-2008。

- 5.10电磁兼容性：GB/T18268.1-2010、GB/T 18268.26-2010。6.1导管接合无菌性：无菌接管过程不会将外部环境细菌带入导管内，按管完成后，接管的导管内不会因环境细菌而污染。

- 6.2适用管材：PVC。

- 6.3导管规格：外径≤5.0mm、血袋导管符合GB14232.1-2020 /ISO3826-1:2019的标准：内径≥2.7mm壁厚≥0.5mm。

- 6.4接管模式：可进行上述相同管径干/干、干/湿、湿/湿管之间的各种接驳。

- 6.5接管强度：焊接处承受不低于40N的力5min。可满足接管强度不低于70N的要求。

- 6.6接驳时间：≤21S。

- 6.7噪音：设备接管时的噪音不大于60dB(A)。

- 6.8单盒金属丝线盒接管次数：300次。

- 6.9接管效果：接管过程无异味产生，接管完成后接口处内、外壁光滑，无毛刺、无焦黄、无发黑碳化，管道接驳处易捏开。

- 6.10  RFID功能：对金属丝线盒的无菌接合次数的计数功能，当实际接管次数达到标签规定的使用次数时，线盒剩余耗材显示归零，需更换新的金属丝线盒才可继续使用，避免重复使用引起的接管不合格。

- 7.1制备数据：客户可选配条码扫描枪，通过连接D-solution，生成血袋条码、开始时间、接管时间、接管状态、操作人员、机器编号、接驳次数等字段，具备数据存储、查询和打印功能。

- 7.2联网方式：使用以太网方式组网，各接管机与计算机之间使用TCP/IP协议进行通讯，数据传输方式支持有线。终端计算机上的软件能够同血站现有的采供血管理系统实现数据传输，便于数据的统一管理。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。