- 23、低温大容量离心机  3台

- 1.最大容量 6x2000 ml，最大转速6,000r/min，最大离心力 6520g。

- 2.运行时间：1sec-999 min:59 sec, ∞持续离心，瞬时离心；★“S”控制面板，瞬时离心功能；背光面板，显示所有参数实际值; 可设置运行完成后音频提醒；9级加速，19级减速，可使用血袋专用减速模式或不减速停转；89个可编程序储存设置，运行完成后可设置音频提醒。

- 3.温度调节范围是-20℃至+40℃，无极变温，采用新型环保制冷剂R134a，无氟稳定安全，采用快速制冷模式（Fast Cool），温度从室温（21℃）降至+4℃小于10分钟，可以℃和℉显示；带预制冷快捷键，可在转子静止时快速预冷，节约处理时间。

- 4.要求具有一键飞梭功能，通过一个旋转键可完成温度升降，转速升降设置功能，无需控制面板“上”，“下”按键操作。

- ★5.可选配相应的数据管理系统。

- ★6.离心腔内无挡风罩设计，便于操作和清洁。

- 7.免维护无碳刷电机，超静音设计。

- 8.具有3种转头，包括2种水平转子，1种角转子离心血袋专用水平转：最高转速4500r/min; 最大离心力6498g；标配最大单次处理12袋一次性采血二联袋;标准配置6个血袋吊杯，可一次同时离心至少6个吊杯；6位角平转子：最高转速6000r/min; 最大离心力5594g。

- 9.转头可进行高温高压灭菌（121℃，20min）。

- 10.316不锈钢一次成型离心室，金属喷漆机身外壳，美观耐用，不易生锈，便于清洁。

- 11.具有多种安全保护：具有感应式电动门锁、紧急事故手动开锁功能、运行时机盖自动锁死、不平衡离心检测、马达过热保护、离心室过热保护、开盖时自动制冷关闭保护。

- 12.采用德国原装液压杆装置进行上盖支撑保护，防止盖下滑，保证实验人员安全。

- 13.通过ISO9001等多个认证的主机和附件，确保对生物污染的防护。

- 14.符合国际安全标准IEC61010，ISO9001及ISO14001质量认证。

- 15.抗电磁干扰 EN/IEC 61326-1，ClassB。

- 16.电压：208-220V 频率：50-60Hz  耗能：9700VA。

- 17.尺寸(WxDxH):813x1015x973mm。

- 18.重量≥401kg。

- ★19.原装进口。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。