- 4、酶免分析加样系统  1台

- 1.用途：用于酶联免疫吸附试验样本的自动化处理，具备以下特性：准确分配血液标本到酶标板、标本稀释、倍比稀释、自动挑选阳性标本进行双孔复试以确定反应性。

- 2.工作台面：加样通道≥8个，轨道数量≥50个，标本位≥256个，质控位≥32个，试剂位≥20个，同时加样板位≥20个，一次可满足≥200个样本的试验。

- ★3.加样控制方式：血液标本分样可完成多项目检测，分次信息可追溯至最初原始标本，避免分样或加样过程中样品被污染或稀释。例如：不得采用系统液及系统液管路冲洗加样吸头；不得采用三通阀和稀释器等易损耗材控制加样过程，杜绝易损耗材磨损造成系统液泄漏而污染或稀释样本。

- 4．加样通道功能：

- 4.1每个加样通道可独立编程控制，可在非等距离位置同时完成液体分配。

- ★4.2加样通道与加样吸头之间的结合运动灵活；按实验室废物危险程度分类处置，吸取试剂的回放到原来的加样吸头载架上，吸取血液标本的加样吸头丢弃至设备工作台面内部废弃袋内，不得将废弃袋置于人员走动、容易接触的工作台面之外；不得采用外力击打或磕碰方式装载或卸载加样吸头。

- 5．加样精密度：

- 5.1 1000μL加样尖：分配液体1000μL，CV≤0.75%；分配液体100μL，CV≤0.75%。

- 5.2 200-300μL加样尖：分配液体200μL，CV≤0.75%；分配液体50μL，CV≤0.75%；分配液体10μL，CV≤2.0%。

- ★6.由于试管内的标本离心后会分离成血浆层、白膜层和红细胞层，在试管内分层取样时不得采用单一的压力感应方式进行液面探测，需具有电容探测功能或同时具有电容和压力探测功能，以达到准确吸取试验所需成分的目标。

- ★7.吸液分液全过程质量保障：可以实时监控并记录吸液、移液、分液过程中加样通道内压力曲线的变化，实现对整个分液过程的精确监控和溯源。

- 8.标本载架自动装载系统功能：可连续将标本载架装载到工作平台上，由仪器自动推送至工作平台指定位置，并由仪器自动读取试管条形码。不得以手工方式将标本载架推拉至工作平台指定位置，以避免人为动作出现的位置差错，造成撞针或其他取样故障。

- 9.软件功能：

- 9.1基于Windows操作系统的控制软件，3D图形界面，向导式操作，支持触摸屏。

- 9.2可依据液体性能定义分配速度等参数。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。