- 11、干式生化分析仪   1台

- 1.仪器类型：分立式。

- ★2.分析速度：比色恒速≥400T/H，选配ISE速度可达600T/H。

- 3.最大可同时分析项目：≥90个。

- 4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)。

- 5.多试剂支持：支持1-4种试剂的测试项目。

- 6.样本位：100个可扩展至120。

- ★7.最小样本加样量：≤1.5μL，0.1µl步进。

- 8.试剂位：≥90个。

- 9.试剂盘制冷温度：2～8℃。

- 10.试剂量：10μL～200uL，0.5µl步进。

- ★11.搅拌杆：≥2个，采用的步进电机搅拌方式，支持实时监控搅拌速度。

- 12.反应杯位：93个,光径5mm。

- 13.反应体积： ≤100ul。

- ★14.温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，反应温度：37℃±0.1℃。

- 15.比色杯清洗：自动8阶温水清洗。

- 16.光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统。

- 17.波长：340～800nm ,12个波长。

- 18.吸光度线性范围：0～3.5 Abs。

- 19.样品携带污染率：≤ 0.05%。

- ★20.支持HbA1c全血测试功能。

- ★21.具有酶线性拓展功能。

- 22.支持一个项目放置多套试剂。

- 23.固定式条码扫描仪选配。

- 24.电解质分析模块选配。

- 25.系统：全中文操作界面。

- 26.电脑要求：品牌电脑,CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 4G及以上。

- 27.连入信息系统。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。