- 3、离心机（标本）  2台

一：主机技术要求

1工作条件

1.1电源：AC220V±22V，50Hz，10A。

1.2工作环境相对湿度≤85%。

1.3工作环境温度：5-35℃。

2.最高转速≥5500r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥5310xg，可以直接设置离心力或转速。

★3.最大容量：≥4×500ml，一次性可分离24支50ml、48支15ml尖底离心管、124支5/7ml采血管，实现一个转子完成多项实验。

4.定时范围：1min～99h59min。

5.具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式。

6.加/减速：9档加速曲线、10档减速曲线，两级阻尼减震、防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳。

7.不少于25种程序储存功能，专用的PROG程序按键，实现程序的存储、调用及修改。

8.安全性能：具有不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护等保护功能。

9.控制系统：微机控制，LCD液晶显示屏，同步显示设定参数及运行参数。

10.外形尺寸不超过470*560*380mm，净重≤50kg。

★11.配置要求：方形吊篮转子配4*31*5/7ml适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3040xg）。

- 12.售后服务：免费上门安装调试、培训；接到用户报修后24小时内出解决方案；可提供仪器校准与设备定期检测服务。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。