- 15、洗板机   1台

- 1.存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能最多可存储500个洗板程序。

- ★2.仪器具有振板功能:振板时间可在0s～86400s内任意设置，振板强度5级可调。

- 3.循环次数：仪器的循环次数可以在1次～1000次任意设置。

- 4.防溢液功能：仪器具有防溢液功能，当注液过量时多余洗液会自动被吸走。

- 5.吸液时间：可以在0s～999s内任意设置吸液时间（两点吸液功能的第二点吸液时间），步进1s。

- 6.清洗方式：仪器具有两种洗液通道可供选择，可按照清洗12×8型96孔酶标板。

- 7.板型选择功能：仪器可对平底、V型底，U型底酶标板进行洗涤。

- 8.仪器具有对自身管路进行冲洗的功能。

- 9.换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在0s-600s时间范围内可任意设置。

- 10.洗液通道选择功能：仪器具有两种洗液通道选择功能。

- 11.清洗排数：仪器的清洗排数可以在1-8排任意设置。

- 12.仪器具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、 单吸液（不注液）功能。

- 13.浸泡时间：浸泡时间：0s～86400s内任意设置。

- ★14.每孔的注液量：每孔的注液量在0ul～15000ul范围内连续可调，步进1ul。

- ★15.注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性≤±1.5%。

- ★16.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔。

- 17.废液报警功能：仪器的废液瓶满后会自动报警。

- ★18.注液重复性：每次洗板整板注液量误差≤1.5%。

- 三、特点：

- ★1.采用≥5.6寸真彩液晶显示屏，触摸屏；储液瓶容积：4.0L。

- 2.广泛用于医院、血站、卫生防疫站、试剂厂、研究室的酶标板清洗工作。

- 3.仪器具有低残留量，高注液精度，清洗效果均匀彻底。

- 4.专业的防堵孔设计，减少堵针烦恼，独特的防交叉污染设计，以及独特托盘设计，无需补孔及拆条。

- 5.人性化的操作设计，用户体验更完善。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。