- 30、融浆机(干式)  2台

- 1.电    源：AC220V、50Hz。

- 2.存 水 量：58Kg±10％。

- 3.水泵流量：＞40Kg/min。

- 4.控温范围：30～45℃。

- 5.控温精度：±0.5℃。

- 6.加热功率：2×1500W。

- 7.最大化浆量：12袋(每袋50～200ml)。

- 8.解冻时间：≤20分钟（200ml×12袋,-20℃扁平冰袋）。

- 9.外形尺寸：≤666×500×1100（mm）（宽×深×高）。

- 10.重  量:≤70kg。

- ★11.干式解冻，解冻过程中血浆袋与水隔离。

- 12.先进的控制技术，自动化程度高，实时显示当前解冻温度和解冻时间，自动监测解冻全过程。

- ★13.有五档预先设置的解冻程序，可以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。

- ★14.可根据需要自行设定解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解冻时间，还可设定不计时循环解冻模式，便于用户即时解冻。

- 15.当产品出现超温情况时，具有自动降温功能。

- ★16.报警功能：当产品出现异常时，声光双重报警，并显示相关故障代码，可一键消警。

- ★17.加热水箱与解冻水槽为分离式设计，保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆，解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。

- 18.具有自动进水、排水功能，设有一键自动清洗功能。

- 19.采用高精度温度传感器，控温稳定、准确。

- 20.采用品牌循环水泵，静音运转，性能可靠。

- 21.具有上排水功能，工作室内无需地漏。

- 22.配有漏电保护插头，有自动断电功能。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。