- 2、37℃培养箱   1台

1.电源电压:AC220V 50HZ。

2.控温范围:≤RT+5～65℃。

3.温度分辨率/波动度:≤0.1℃/±0.5℃。

4.温度均匀度:≤±1.5℃(37℃时)。

5.工作环境温度:≤+5～35℃。

6.输入功率:400W。

7.容积:≥80L。

8.载物托架:≥2块。

9.模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

10.强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。

11.箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

12.镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。

13.循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

14.温度偏高或偏低及超温报警。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。