- 5、全自动酶标仪   1台

- 1.用途：全自动完成酶联免疫吸附试验标本加样之后的所有工作，包括孵育、洗板、试剂分配、读数等，完全开放试剂系统。

- 2. 孵育功能：

- 2.1常温孵育槽：塔式结构，孵育槽数量≥5 个，每个孵育槽具备独立温度监测、避光及室温超限报警功能。

- 2.2控温孵育槽：可自动升降塔式结构，前后塔温度均为 37±1 ℃，孵育槽数量≥25个，控温模式采用上下同时加热孵育方式（非底层加热），每个孵育槽均可独立控温、避光和防冷凝。

- 2.3孵育槽内温度监控：可设置室温孵育温度和控温孵育温度的上下限，可实时监控每个孵育槽的温度，如果超出设置温度范围，系统可自动终止此微板的试验，并给出追踪报告。

- 3.洗板功能：

- ★3.1洗板机：仪器平台内配置≥2 台洗板机，机内并行工作；每台洗板机洗板头通道数量≥24 个，针数量≥ 48 个；洗板头均为注液针和吸液针独立双针设计，单个洗板头注液针数量≥24个，吸液针数量≥24个；洗板位正下方有24路探测装置，洗板时实时监控对应每个微孔的注液量及残留量；且洗板头无需移动到其他位置，即可进行堵针探测。

- ★3.2洗板头每通道均有独立的液面探测功能，自动监控微板上每个微孔的注液量及残留量 ，并有相应的检测报警提示，检测到洗板堵针之后，能自动冲洗板通道。

- 3.3洗板方法：可编程设定洗液量、洗涤循环次数、浸泡时间、洗板振荡、底部多点吸液、注液 吸液强度等各种参数。

- 4.试剂分配功能：

- ★4.1单个分配注射器容量≥20ml ，单个试剂瓶容量≥90ml ；一个注射器对应一种试剂，注射器使用后放回原试剂瓶内可持续使用，节约耗材成本及减少医疗废弃物排放。可同时分配3种不同试剂于3块微板上，速度≤60秒/板（在100µl时）。

- 4.2分配过程监控：分配前的试剂量确认，分配过程中的异常可报警，分配后对注射器或加样吸头内气泡探测，仪器主动报警并追踪。

- 4.3试剂分配位置自带混匀功能，试剂振荡位≥ 3 ；无需转移微板，节省时间。

- 4.4试剂槽可随意放置，条码主动识别试剂种类 , 无需物理定位，可动态更换。

- ★4.5带有盖子的试剂槽，防止液体挥发污染 。装载试剂槽后，仪器自动检测试剂槽盖打开状态，如果盖子未打开，仪器主动报警。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。