- 27、交直流便携热合机  2台

- 1、电    源：90～264VAC。

- 2、功    耗: 操作时≤300W，待机≤10W。

- 3、射频频率：≥40.68MHz。

- 4、外型尺寸: ≥348mm*84mm*190mm。

- 5、重    量：≤4kg。

- 6、环境要求：

- 6.1工作环境条件：温度0-40℃，相对湿度≤80%RH。

- 6.2储存环境条件：温度-20-70℃，相对湿度≤90%RH。

- 7、功能:

- 7.1适合2-6mm的PVC管路热合，智能适应不同管路管径壁厚，（也可手动设置热合强度）热合面宽，美观可靠。

- 7.2超薄型设计，设备竖立放置时宽度84mm，可多台并联使用，可调整间距。

- 7.3具有手持热合手柄接口，方便移动热合。

- ★7.4具有≥2.8寸触控显示屏：可显示年月日时间，热合累计次数，当日热合次数，设备温度及工作温度；设备工作电压，电流，热合时间等信息；可设置热合时间功率，温度报警值，光电开关触发模式。

- ★7.5管路表面轻微水雾可热合，高分子材料包裹特殊化工艺处理热合热电极，快速热合，热合时间0.5-2秒时间（根据管路直径壁厚自动变化），无需预热（陶瓷头可选）。

- ★7.6光电触发开关（机械触发开关可选）可靠性高，自动校准光感量；多种触发模式可选择，可设置左触发，右触发，左右触发模式。

- 7.7双风扇散热设计，风扇可根据设备内部工作温度自动控制运行时间，良好的散热功能可增加机器的可靠性及使用寿命。

- ★7.8机器内置 RS232 通讯接口可对设备参数进行调试，RS232 扫码枪接口，具有数据存储，读取功能。

- ★7.9告警提示及保护：声、光、屏告警。空热合报警及保护、机器高温报警：内部温度超55度会发出报警；电火花报警：热合中产生电火花时机器会预警一次，提醒操作人员检测热合面。

- 7.10可双管热合，封口部位带有易撕线，方便分离管路。

- 8.安全：

- 8.1设备三种状态提示：工作模式，待机模式，清洁模式；LED指示灯不同显示颜色加不同闪烁模式提示设备工作状态，确保使用者安全操作设备。

- 8.2保护罩内内置双光电热合信号及灯光信号触发开关，取下保护罩清理热合头时自动切断热合触发信号及灯光闪烁提醒保护操作者避免误触灼伤危害。

- 8.3安全有效透明可伸缩的防溅保护片。

- 8.4专为超繁重热合任务优化设计，多重电压保护和多层滤波屏蔽设计，对人体安全，性能稳定。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。