- 39、全自动血成分分离机  1台

- 1、基本要求：满足血液成份分离方案，包括：采集血小板、PRP采集、血浆分离、红细胞分离等功能。

- 2、资质要求：具有《医疗器械经营许可证》、《医疗器械产品注册证》或CE认证、或FDA认证。

- 3、主要部件及性能参数：

- ★3.1 工作方式:具有单针和双针全自动连续流动式分离模式。

- 3.2 离心机转数:≤2400rpm。

- 3.3 全血流速：≤120ml。

- ●3.4 体外循环量：≤180ml。

- 3.5 具有体外循环量自动监测功能。

- 3.6 泵的数量及配置要求：抗凝剂泵，细胞泵，血浆泵，全血泵，ACD/再循环泵。

- 3.7 抗凝剂泵：独立抗凝剂探测器，全自动计数并控制抗凝剂剂量与全血比例，调节范围1:6-1:25。

- 3.8 具有CCD相机和红外探测器。

- 3.9 操作系统：中文可调节。

- 3.10 血小板治疗：单针，双针连续采集方式，可调节。

- 3.11 采集数量：3*1011/份,可采集1-3份。

- 3.12 具有治疗性血浆置换功能。

- 3.13 工作模式：自动计算去除血浆量及置换量。

- 3.14 置换液平衡范围：50-150％。

- 3.15 具有治疗性红细胞去除与置换。

- 3.16 具有采血压力和回血压力感受器。

- ★3.17 具有第三方接口压力监测及报警装置。

- 3.18 具有空气探测器。

- 3.19 具有细胞监测器。

- 3.20 具有血浆管路溶血监测器。

- 3.21 具有抗凝剂滴速监测器。

- 3.22 具有离心室漏液监测。

- 3.23 具有离心室温度监测。

- 3.24 具有离体血容量监测。

- 3.25 具有置换液空管监测。

- 3.26 具备整机蓄电池：运行时间≥5min。

- 4、有配套耗材的请列明配套耗材注册证、型号及价格等信息。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。