100.视频软镜（电子支气管内窥镜） 1台

一、主机技术要求

★1.具备医疗器械注册证

2.视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。（可输出 高清视频信号输出分辨率≥1280×800便于临床观察操作）

3.采用广角高亮显示屏，视场角≥120°。

4.主机自带显示屏≥10.1英寸 高清视频信号输出分辨率：1280×800，开机时间≤5秒，即能实现图像显示。（满足临床快速使用需求。）

5.可选配屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

6.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

7.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

8.具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

9.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

★13. 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。（满足临床快速使用需求。）

二、软管手柄 技术规格要求（1条）

★1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗(可收费）

2.采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，高清成像。

3.操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。

4软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。  （便于科室吸痰，灌洗及异物取出和活检）

5.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°。（大角度弯曲便于操作者观察和治疗）

★6.操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。（可上下左右四个角度全方位观察和操作）

★7.操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

8.照明采用LED灯，亮度≥400LUX，非光纤照明。

9.成像距离范围不小于3～50mm。

10.具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

11.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

12.吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，方便清洗消毒。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。