41.电动病床 2台

一、整体要求：

1、整床原装进口，提供“进”字号注册证、报关单、完整检测报告及说明书；

2、五年内没有被召回或被行政主管部门因产品质量问题处罚记录，保证产品质量安全。

二	、技术参数要求

1	基本要求：多功能电动病床，具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。具有一键式座椅位和电动CPR。具有内置式体重秤和头部角度报警功能、三级离床报警功能，背板后移、未刹车报警功能，并开放数据连接端口；脚端床体可以手动延长和缩短。

2	床体参数

2.1长度≥2150mm，可延长至≥2350mm

2.2宽度≥990mm,

2.3升降范围（地面到床板高度）

2.3.1	最高≥800mm,

2.3.2	最低≤440mm

2.4	倾斜角度

2.4.1	头部倾斜角度0～65度,

2.4.2	膝部倾斜角度0～28度，

2.4.3	前/后倾功能≥±17度

2.5	最大承重≥250kg

3	标配背膝联动

4	一键式坐椅位/平板复位

5	一键式离床椅位：一键式抬高床头（最大45°）、放平腿部区域并将睡眠表面降低至所需的高度，方便病人下床。

6	四片式护栏，一键释放，有阻尼下放

7	操作控制

7.1	电动操作

7.1.1	头端双侧护栏的内外侧均具备内置操作面板

7.1.2	头端护栏内外侧的医患操作键分开

7.1.3	头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板

7.1.4	头端双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板

7.1.5	具有一键电动CPR

7.2	手动操作：双侧CPR释放把手

8	床板

8.1床板分为四片：背板、坐板、大腿板、足板

8.2背板、大腿版、足板可无需工具拆卸，方便清洁和维护

8.3床板具有可调节宽度的床垫定位器

8.4背部床板抬升的同时向后移动，防止患者向床尾端滑动

9	护栏操作面板

9.1可显示床头角度和床体倾斜角度

9.2体重秤操作面板

9.3床头角度报警操作面板

10	内置式体重秤

10.1具有历史记录功能

10.2具有清零/去皮操作功能

10.3操作面板为由右侧护栏触屏面板

11	离床报警

★11.1三种模式离床报警：起身、坐起、离床（提供证明文件）

11.2离床报警操作界面位于右侧足端护栏

11.3声音和彩色操作界面图示报警

12	床头角度报警

★12.1可设置床头30°/45°角度报警（提供证明文件）

12.2床头低于以上设置角度时，面板显示提示，床体发出声音报警

13	数据连接功能

★13.1开放数据连接端口，为以后智慧化病房建设提供平台（提供证明文件）

13.2可升级数据联网功能，通过Wiffi将病床和患者数据传输至护理中央站

14	足段床体可手动延长≥20cm

15	脚轮及刹车

15.1	双重锁定（滚动与轴位旋转）

15.2	直径≥150mm

15.3	中控刹车及导向装置

16	头/尾板

16.1	床头板可插拔，具有锁定装置

16.2	床尾板具有锁定装置

16.3	床体做任何功能操作时，床头板高度不变

17	具备备用电池

18	双侧智能夜灯

18.1	夜灯开关位于两侧头部护栏

★18.2	床体在非最低位置是为橙色，床体在最低位置是是绿色（提供证明文件）

19	具备未刹车声音报警

20	升降足踏板：床体两侧具备可控制整体升降的足踏板控制器

21	滚珠式角度显示器：头部护栏外侧，可显示背部角度

22	床尾端具有伸缩式床单搁放架

23	四角输液架插孔

24	可伸缩盐水架、污物袋挂钩

25	具有四角防撞装置

★26原厂同品牌床垫，集成X片盒夹，提供一类备案凭证（备案证必须有“防褥疮”字样）

26.1	采用粘弹性海绵；外套采用聚氨酯，外套材料抑菌、防水

26.2	床垫连接处采用激光无缝焊接技术，床垫连接处防渗漏，非缝合（提供实物图片）

26.3	装有防剪切力内衬（提供实物图片）

26.4	海绵密度≥55kg/m3

26.5	床垫厚度≥14cm；

26.6	安全承重≥250kg

26.7背部床垫中加夹层具有X线片盒袋，有拉链封闭（提供证明文件）

26.8具有阻燃功能（提供阻燃证明文件）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。